技术参数需求确认表

包件1：高分辨率食管测压系统（液态测压系统）

| 序号 |  | 技术性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 用于评估LES及食管动力功能；预测手术效果、指导术式选择；术后评估手术疗效等 |
| ▲2 | 资质认证 | 具备医疗器械产品注册证 |
| 3 | 设备技术和性能参数 |  |
| ▲3.1 | 测压通道 | ≥24通道（水灌注式） |
| ▲3.2 | 测压范围 | （-100～+400）mmHg |
| 3.3 | 精准度 | 在（-100～+100）mmHg范围内≤±1.6mmHg 在（+100～+400）mmHg范围内≤±1.6% |
| 3.4 | 压力控制 | 具有自动恒压控制的检测仪，需提供相关发明专利证书 |
| ▲3.5 | 支持升级 | 设备具有水固一体功能，适时支持升级固态测压系统 |
| 3.6 | 图像显示 | 具备多种显示方法： 1）二维波形曲线图，2）三维Clouse等高图，3）模拟动画图 |
| 3.7 | 食管测压参数 | 对咽部及LES的压力波形进行实时记录，具备调整基线、暂停、波形存储、操作导航等操作；食管测压检查，能检测出食管静息压、残余压、蠕动波速度、LES松弛率、UES松弛压力、食管传导模式等多种压力参数 |
| ★3.8 | 诊断系统 | 具备自动诊断系统 |
| 4 | 配置需求 |  |
| 4.1 | 软件 | 消化道动力检测（高分辨食管测压）采集软件1套； 消化道动力检测（高分辨食管测压）分析软件1套 |
| 4.2 | 软件服务 | 免费与医院HIS系统连接，开放DICOM端口服务费由供应商承担 |
| ▲4.3 | 硬件 | 毛细管24根、传感器24支、24通道水灌注式测压导管1根、移动式推车1台 |
| 5 | 安装要求 | 环境温度：5℃～35℃； 相对湿度：≤80%； 大气压力：86kPa～106kPa； 电源电压：DC 220V，50Hz |
| 6 | 售后服务 |  |
| 6.1 | 原厂保修年限 | 整机（含配制清单中的所有设备、材料、软件系统）保修≥5年，软件系统终身免费升级。 |
| 6.2 | 技术服务要求 | 售后服务承诺由原厂和投标商共同盖章出具，上海地区有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务。 |
| 6.3 | 维修响应时间 | 在接到报修电话后1小时内给予回复响应，如需现场解决，需在24小时内到达医院，24小时内不能解决的，应提供维修备用机。 |

包件2：高分辨率肛肠测压系统（液态测压系统）

| 序号 |  | 技术性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 用于评估肛肠动力功能；预测手术效果、指导术式选择；术后评估手术疗效等 |
| ▲2 | 资质认证 | 具备医疗器械产品注册证 |
| 3 | 设备技术和性能参数 |  |
| ▲3.1 | 测压通道 | ≥8通道（水灌注式） |
| ▲3.2 | 测压范围 | （-100～+400）mmHg |
| 3.3 | 精准度 | 在（-100～+100）mmHg范围内≤±1.6mmHg 在（+100～+400）mmHg范围内≤±1.6% |
| 3.4 | 压力控制 | 具有自动恒压控制的检测仪，需提供相关发明专利证书 |
| ▲3.5 | 支持升级 | 设备具有水固一体功能，适时支持升级固态测压系统 |
| 3.6 | 图像显示 | 具备多种显示方法： 1）二维波形曲线图，2）三维Clouse等高图，3）模拟动画图 |
| 3.7 | 肛门直肠测压参数 | 对肛门括约肌及直肠的压力波形进行实时记录，调整基线、暂停、波形存储、操作导航等操作；肛门测压检查，检测肛门最大自主性收缩压、排便压力、静息压力、直肠扩张引起的肛门内括约肌抑制性反射（RAIR）、直肠容量感觉阀值，包括引起感觉的最小容量及最大耐受容量阀值、排便动力、括约肌长度等多种压力参数 |
| ★3.8 | 诊断系统 | 具备自动诊断系统 |
| 4 | 配置需求 |  |
| 4.1 | 软件 | 消化道动力检测（高分辨肛门直肠测压）采集软件1套； 消化道动力检测（高分辨肛门直肠测压）分析软件1套； |
| 4.2 | 软件服务 | 免费与医院HIS系统连接，开放DICOM端口服务费由供应商承担 |
| ▲4.3 | 硬件 | 8通道水灌注式测压导管1根，球囊5个，传感器8个，移动式推车1台 |
| 5 | 安装要求 | 环境温度：5℃～35℃； 相对湿度：≤80%； 大气压力：86kPa～106kPa； 电源电压：DC 220V，50Hz |
| 6 | 售后服务 |  |
| 6.1 | 原厂保修年限 | 整机（含配制清单中的所有设备、材料、软件系统）保修≥5年，软件系统终身免费升级。 |
| 6.2 | 技术服务要求 | 售后服务承诺由原厂和投标商共同盖章出具，上海地区有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务。 |
| 6.3 | 维修响应时间 | 在接到报修电话后1小时内给予回复响应，如需现场解决，需在24小时内到达医院，24小时内不能解决的，应提供维修备用机。 |