技术参数需求确认表

| 序号 |  | 技术性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 描述设备基本需求与主要用途：透明带红外激光打孔系统是胚胎实验室必备设备之一，主要用于胚胎辅助孵化、极体活检及囊胚细胞活检、ICSI、核移植、实时影像获取、测量细胞及组织大小等。 |
| 2 | 资质认证 |  |
| 3 | 设备技术和性能参数 | 此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标、报警及安全要求、不良事件情况等 |
| ★3.2 | 激光参数 | 激光脉冲可在0.001～2.000ms间调整设定；波长≥1480nm，功率≤400mW；激光达到 Class I 安全标准，有中华人民共和国医疗器械注册证； |
| ★3.3 | 激光发射 | 可以选择鼠标激发和脚踏激发；激光可按设定路线、打孔个数、孔径大小等参数，自动移动连续打孔； |
| ★3.4 | 兼容性 | 提供专用激光物镜，可直接安装在所有品牌倒置显微镜上，安装简易，移动方便； |
| 3.5 | 图像采集 | 图像质量优异，CCD像素≥300万；具有实时摄像功能 |
| 3.6 | 计算机辅助控制软件系统 | ①标本量测取平均值；②实时数码录像保存功能，报告输出功能；③激光落点校正功能；④具有热效应环显示，能标示出激光热效应范围，操作起来更安全； |
| 3.7 | 软件扩展性 | 软件包含数据库储存及分析功能；同一软件还兼容倒置显微镜原厂的精子放大系统、纺锤体观察系统和透明带分析系统，方便多系统交叉操作 |
| 4 | 耗材/试剂性能参数 | 无 |
| 4.1 | 如（耗材/试剂名称1） | 无 |
| 5 | 配置需求 | 对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求 |
| 5.1 | 软件 | 1. 原版Windows 7/10软件光盘；2.标准应用软件光盘（含软件密码狗）；3.原厂标配笔记本电脑及其附件 |
| 5.2 | 硬件 | 1.激光控制器； 2.激光专用物镜； 3.各类型显微镜适配器（可选），CCD和显微镜的专用转换镜头，0.75或专用转换镜头。 4.Digital CCD摄像机，图像质量优异。 5.要求配备国产主流品牌笔记本电脑及其附件； 6.激光三脚踏激发装置 |
| 5.3 | 器械 | 无 |
| 6 | 安装要求 | 设备尺寸、承重要求，设备安全运行时的温湿度、气压要求，水、电、气体供应要求，以及与配套设施连接要求等：该设备配套显微操作系统使用，需要兼容Olympus 73倒置显微镜，安装在IVF工作站内。 |