## 设备
技术参数需求表
科室：烧伤、整形外科
项目名称 | 强脉冲光与激光设备
预算单价 （万元） | 190万
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 基本要求
2 | 设备技术和性能参数
*2.1 | 强脉冲光波长 | 400-1200nm
2.2 | 手具 | 单头设计，可随意搭配≥8个不同波长的滤光片
2.3 | 滤光片更换方式 | 具备不关机更换滤光片技术
2.4 | 脉冲方式 | 具备脉冲均匀方形波，脉冲方波均一稳定，脉冲始端无能量尖峰，脉冲末端无衰减
2.5 | 能量密度 | 手具的能量密度≥35J/cm2
2.6 | 脉宽 | 4-20ms连续可调，连续脉冲宽度，非固定脉宽，可视可调
*2.7 | 脉宽、能量、密度调节方式 | 每个子脉冲的脉宽、脉冲延时和能量密度独立任意可调，非均分
2.8 | 脉冲延迟 | 5-150ms连续步调可视可调
*2.9 | 导光晶体 | 具备≥2以上独立的导光晶体，晶体光斑大小至少包括：15x35mm、 8x15mm
*2.1 | 冷却系统 | 外置冷却水循环系统
2.11 | 双波滤光片 | 具备400-600&800-1200nm和530-650&900-1200nm双波滤光片技术
*2.12 | 非剥脱激光波长 | 波长≥1550nm
2.13 | 非剥脱激光能量 | 能量10-70mJ/束
2.14 | 非剥脱激光光斑面积 | 光斑面积≥18mm
2.15 | 非剥脱激光光斑密度 | 密度：≥500光束/cm2
3 | 耗材/试剂性能参数 | 无
4 | 配置需求
4.1 | 强脉冲光主机 | 1台
4.2 | 通用强脉冲光治疗头 | 1套
4.3 | 可更换滤片 | 8片
4.4 | 蓝宝石冷却头 | 2个
4.5 | 非剥脱主机模块 | 1套
4.6 | 非剥脱治疗头 | 1套
4.7 | 脚踏开关 | 1个
5 | 售后服务
5.1 | 质保期 | 3年及以上
5.2 | 响应时间 | 2个小时响应，8小时到达现场
6 | 配套医用耗材（试剂）需求 | R 无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材
医疗设备配套耗材用量需求表
设备名称 |  |  | 数量 （台/套） |  | 预算总金额 （万元）
临床科室 |  |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 耗材名称 | 开放/封闭 | 耗材单价（元） | 预估年使用人次 | 耗材预估年使用总金额（万元） | 是否有医保编码
合理医疗小组签字： 日期：

## 试剂
医疗设备配套试剂用量需求表
设备名称 |  |  |  |  | 数量（台/套） |  |  | 预算总金额（万元）
临床科室 |  |  |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话：
序号 | 试剂名称 | 试剂品牌 | 试剂开放/封闭 | 试剂年用量（盒/瓶） | 在用试剂单价（元） | 年检测人次 | 年使用试剂总金额（元） | 检测项目医保收费名称 | 医保代码 | 项目收费金额（元） | 年收费金额（元）
合理医疗小组签字： 日期：