## 设备
技术参数需求表
科室：皮肤科
项目名称 | 308准分子激光治疗仪
预算单价 （万元） | 50
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 用途：用于银屑病、白癜风、斑秃、玫瑰糠疹、特应性皮炎、慢性湿疹、扁平苔藓、玫瑰糠疹、脂溢性皮炎、瘙痒症、掌跖脓疱病、带状疱疹等皮肤病的高强度308nm紫外光治疗。
2 | 设备技术和性能参数
★2.1 |  | 1.光源：氯化氙准分子光源
▲2.2 |  | 2.峰值波长（nm）：308±1
▲2.3 |  | 3.辐照面积（长×宽，mm）：60*40、10*10
★2.4 |  | 4.辐照强度（mw/cm²）≥80
2.5 |  | 5.辐照剂量（mJ/cm²）：50-5000
▲2.6 |  | 6.手柄输出接口：治疗出光孔+MED测定出光孔
▲2.7 |  | 7.MED测定：提供至少二种MED测定模式的方法
2.8 |  | 8.显示屏尺寸（英寸）≥12.1
2.9 |  | 9.制冷：采用“去离子水冷系统”，确保长时间运行状态下光谱纯净强度稳定，延长光源寿命
2.1 |  | 10.外形尺寸L×W×H，（mm）≤520*500*1240
2.11 |  | 11.重量（Kg）：≤70
2.12 |  | 12.交流电压（V）：220±10%
2.13 |  | 13.电源频率（Hz）： 50±1
2.14 |  | 14.输入功率（VA）：≤500
3 | 耗材/试剂性能参数 | 无
4 | 配置需求
4.1 |  | 1.主机一台
4.2 |  | 2.注水部件一套
4.3 |  | 3.MED测试窗口一套
4.4 |  | 4.光斑组合硅胶片一套
4.5 |  | 5.护目镜二个
5 | 售后服务
5.1 |  | 整机质保三年
6 | 配套医用耗材（试剂）需求 | R 无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材
医疗设备配套耗材用量需求表
设备名称 |  |  | 数量 （台/套） |  | 预算总金额 （万元）
临床科室 |  |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 耗材名称 | 开放/封闭 | 耗材单价（元） | 预估年使用人次 | 耗材预估年使用总金额（万元） | 是否有医保编码
合理医疗小组签字： 日期：

## 试剂
医疗设备配套试剂用量需求表
设备名称 |  |  |  |  | 数量（台/套） |  |  | 预算总金额（万元）
临床科室 |  |  |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话：
序号 | 试剂名称 | 试剂品牌 | 试剂开放/封闭 | 试剂年用量（盒/瓶） | 在用试剂单价（元） | 年检测人次 | 年使用试剂总金额（元） | 检测项目医保收费名称 | 医保代码 | 项目收费金额（元） | 年收费金额（元）
合理医疗小组签字： 日期：