## 设备
技术参数需求表
科室:放射诊断科
项目名称 | 血压计（便携式）
预算单价 （万元） | 1
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求
1.1 | 类型 | 医用电子血压计
1.2 | 用途 | 用于门诊、抢救车等医疗场所的常规血压测量
1.3 | 标准 | 通过国家二类医疗器械认证，符合AAMI/ESH/ISO 81060标准
2 | 设备技术和性能参数
2.1 | 测量方式 | 袖带式
2.2 | 测量范围 | 压力：0-299 mmHg；脉搏：40-180次/分
2.3 | 精度要求 | 血压：±3 mmHg以内；脉搏：±5%以内
2.4 | 显示屏幕 | 高清液晶显示屏，数字清晰，具备背光功能
2.5 | 记忆功能 | 至少存储≥20组测量数据（含日期时间）
2.6 | 袖带类型 | 医用压脉带，适用臂围22-42cm
2.7 | 电源系统 | 交流适配器供电（标配），支持电池备用（选配）
3 | 配置需求
3.1 | 血压计主机： | 1台 含内置测量核心模块与显示屏
3.2 | 标准医用袖带（中号） | 1个 适用臂围22-32cm
3.3 | 电源 | 交流电或内置锂电池
3.4 | 用户操作手册 | 1份 含中文说明书
3.5 | 设备保修卡 | 1份 建议保修期≥2年
3.6 | 选配项目 | 大号袖带（臂围32-42cm）：1个 用于特殊体型患者
3.7 |  | 小号袖带（臂围17-22cm）：1个 用于儿童或特殊患者
4 | 售后服务
4.1 |  | 质保期3年保修期≥2年。
4.2 |  | 定期主动上门维护校准≥1次/年。
5 | 配套医用耗材（试剂）需求 | R 无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材
医疗设备配套耗材用量需求表
设备名称 |  |  | 数量 （台/套） |  | 预算总金额 （万元）
临床科室 |  |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 耗材名称 | 开放/封闭 | 耗材单价（元） | 预估年使用人次 | 耗材预估年使用总金额（万元） | 是否有医保编码
合理医疗小组签字： 日期：

## 试剂
医疗设备配套试剂用量需求表
设备名称 |  |  |  |  | 数量（台/套） |  |  | 预算总金额（万元）
临床科室 |  |  |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话：
序号 | 试剂名称 | 试剂品牌 | 试剂开放/封闭 | 试剂年用量（盒/瓶） | 在用试剂单价（元） | 年检测人次 | 年使用试剂总金额（元） | 检测项目医保收费名称 | 医保代码 | 项目收费金额（元） | 年收费金额（元）
合理医疗小组签字： 日期：