## 设备
技术参数需求表
科室: | 门诊部
项目名称 | 床单位臭氧消毒机
预算单价 （万元） | 0.8
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 设备主要用于医院病床被褥、服装，枕芯、床垫等用品的消毒灭菌。能有效去除附着在物体上的各种异味、血腥味、霉味、大小便味等。
2 | 设备技术和性能参数
2.1 |  | 输入电压：AC 220V±22V 50Hz ±1Hz,输入功率：≥140W。
2.2 |  | 工作温度：5℃~40℃；工作湿度：≤85%；大气压力：86kPa∽106kPa。
★2.3 |  | 床袋(或罩)密闭时臭氧泄漏 ≤0.1mg/m³,(提供证明资料)。
2.4 |  | 机身操作+手机APP远程操作。
▲2.5 |  | 结构形式：移动式结构，有不少于2个专用储存柜，用于存放床罩、床袋、抽气与充气管路、可拆卸的制式电源线。
2.6 |  | 采用专用抽、充气技术，使臭 氧能更好地渗透到物体内部消毒。
2.7 |  | 消毒程序为自动控制，一键启动操作，无需人工值守。设备程序运行采用抽气-消毒-密闭一解析的模式，各个程序阶段时间均可根据实际需求预先手动设置，设置范围0-999min,可轻松完成个性化的消毒需求且操作简便。
2.8 |  | 输出压力：≥0.01Mpa
2.9 |  | 臭氧发生器使用寿命≥10000h。
2.10 |  | 臭氧产量：≥3500mg/h。
内置臭氧解析装置，不产生二次污染。
★2.11 |  | 消毒效果：对大肠杆菌8099的 杀灭对数值≥3.00,对金黄色葡萄球菌ATCC6538杀灭对数值≥3.00,对白色念珠菌杀灭对数值≥3.00,对铜绿假单胞菌杀灭对数值≥3.00(提供证明资料)。
2.12
▲2.13 |  | 提供责任单位企业ISO14001 环境管理体系认证和ISO45001 职业健康安全管理体系认证。
3 | 配置需求 | 主机一台。
3.1 |  | 抽气与充气管路一套。
3.2 |  | 床罩、床袋一套。
4 | 售后服务
4.1 |  | 保修期：设备质保36个月，质保期内免费提供设备故障维修和软件升级服务。接到报修通知后2小时内应答，12小时到达现场。
5 | 配套医用耗材（试剂）需求 | R无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材
医疗设备配套耗材用量需求表
设备名称 |  |  | 数量 （台/套） |  | 预算总金额 （万元）
临床科室 |  |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 耗材名称 | 开放/封闭 | 耗材单价（元） | 预估年使用人次 | 耗材预估年使用总金额（万元） | 是否有医保编码
合理医疗小组签字： 日期：

## 试剂
医疗设备配套试剂用量需求表
设备名称 |  |  |  |  | 数量（台/套） |  |  | 预算总金额（万元）
临床科室 |  |  |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话：
序号 | 试剂名称 | 试剂品牌 | 试剂开放/封闭 | 试剂年用量（盒/瓶） | 在用试剂单价（元） | 年检测人次 | 年使用试剂总金额（元） | 检测项目医保收费名称 | 医保代码 | 项目收费金额（元） | 年收费金额（元）
合理医疗小组签字： 日期：