## 设备
技术参数需求表
科室：皮肤科
项目名称 | 二氧化碳激光治疗仪
预算单价 （万元） | 100万
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求
2 | 设备技术和性能参数
★2.1 | 激光类型 | 超脉冲二氧化碳点阵激光，非像素（束）激光和射频激励激光
2.2 | 波长 | 10600nm
2.3 | 峰值功率 | ≥ 200W
2.4 | 终端平均输出功率 | ≥ 40W
2.5 | 穿透深度 | ≥ 1000um
★2.6 | 光斑大小 | 同时具备≤1.3mm和≥0.12mm两种光斑
2.7 | 光斑密度 | 治疗范围在5-25%和40-60%范围内可调
★2.8 | 光斑扫描方式 | 具备非顺序螺旋式扫描方式，以降低热损伤
2.9 | 能量输出模式 | 超脉冲模式和连续模式
2.1 | 扫描手具 | 具备微机程控扫描功能手具
2.11 | 光斑形状 | 至少具备圆形、正方形、六边形、长方形、条形5种图形可选 ，图形大小可调
★2.12 | 具备全层模式 | 一次发射同时治疗表层和深层病变
3 | 耗材/试剂性能参数 | 无
4 | 配置需求
4.1 | 主机 | 1台
4.2 | 微机程控扫描系统 | 1套
4.3 | 医院护目镜 | 2副
4.4 | 脚闸 | 1个
4.5 | 操作手册 | 1本
5 | 售后服务
5.1 | 质保期 | 3年及以上
5.2 | 响应时间 | 2个小时响应，8小时到达现场
6 | 配套医用耗材（试剂）需求 | R 无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材
医疗设备配套耗材用量需求表
设备名称 |  |  | 数量 （台/套） |  | 预算总金额 （万元）
临床科室 |  |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 耗材名称 | 开放/封闭 | 耗材单价（元） | 预估年使用人次 | 耗材预估年使用总金额（万元） | 是否有医保编码
合理医疗小组签字： 日期：

## 试剂
医疗设备配套试剂用量需求表
设备名称 |  |  |  |  | 数量（台/套） |  |  | 预算总金额（万元）
临床科室 |  |  |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话：
序号 | 试剂名称 | 试剂品牌 | 试剂开放/封闭 | 试剂年用量（盒/瓶） | 在用试剂单价（元） | 年检测人次 | 年使用试剂总金额（元） | 检测项目医保收费名称 | 医保代码 | 项目收费金额（元） | 年收费金额（元）
合理医疗小组签字： 日期：