## 设备
技术参数需求表
科室:内镜中心
项目名称 | 除颤仪
预算单价 （万元） | 6
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 满足突发心跳骤停、严重心律失常等急危重症患者紧急除颤需求
2 | 设备技术和性能参数
2.1 | 显示屏 | 分辨率≥1024×768像素；可显示≥5通道监护参数，自动亮度调节
2.2 | 除颤技术 | 采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量≥20档，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J
2.3 | 除颤电极板 | 支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作
2.4 | 监测参数 | 心电（ECG）、血氧（SpO₂）、无创血压（NIBP）、呼吸末二氧化碳、体温
2.5 | 波形速度 | 心电波形支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s；阻抗呼吸和呼吸末二氧化碳波形速度支持25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s；血氧饱和度波形速度支持25 mm/s、12.5 mm/s
2.6 | 导联 | ≥3导联心电（支持12导联扩展）
2.7 | 心律失常分析种类 | 通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥27种
2.8 | ST/QT实时分析 | 支持ST/QT实时分析。阻抗呼吸率范围：0-200rpm。脉率范围：20-300bpm
2.9 | 血压测量 | 无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿） 舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）
2.1 | 记录、回顾功能 | 所有监护信息可以显示、回顾、存储和打印；对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥8小时；可同时打印不少于3通道波形；自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。可存储不小于120小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看
2.11 | 智能分析 | 支持智能分析功能，手动除颤模式下也可提供自动节律分析和操作指引
2.12 | 培训模式 | 支持培训模式，包含CPR操作培训、抢救操作培训；可提供培训考核系统，支持多台设备同时接入进行在线培训、考核
2.13 | 设备自检 | 关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量360J自检（最大放电能量）。支持设备状态指示灯用户检测。设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。支持自检放电能量精度显示和打印
2.14 | 防尘防水、抗跌落性能 | 防尘防水级别IP55。具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受0.75米跌落冲击
3 | 耗材/试剂性能参数
3.1 | / | /
4 | 配置需求
4.1 | 主机 | 1台（配备锂电池）
4.2 | 线缆 | 心电主电缆（除颤型）*1、5导联心电导联线*1、除颤转接电缆*1
4.3 | 附件 | 热敏记录纸*10卷、导电胶*2、一次性多功能除颤电极片*1
5 | 售后服务
5.1 | 质保期 | 原厂质保期不小于3年
5.2 | 培训 | 根据科室要求提供产品使用培训，排障培训及远程指导
5.3 | 维修 | 报修响应时间小于2小时，到场时间小于4小时，现场无法解决故障的情况下需提供备用机或备选方案
6 | 配套医用耗材（试剂）需求 | R 无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材
医疗设备配套耗材用量需求表
设备名称 |  |  | 数量 （台/套） |  | 预算总金额 （万元）
临床科室 |  |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 耗材名称 | 开放/封闭 | 耗材单价（元） | 预估年使用人次 | 耗材预估年使用总金额（万元） | 是否有医保编码
合理医疗小组签字： 日期：

## 试剂
医疗设备配套试剂用量需求表
设备名称 |  |  |  |  | 数量（台/套） |  |  | 预算总金额（万元）
临床科室 |  |  |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话：
序号 | 试剂名称 | 试剂品牌 | 试剂开放/封闭 | 试剂年用量（盒/瓶） | 在用试剂单价（元） | 年检测人次 | 年使用试剂总金额（元） | 检测项目医保收费名称 | 医保代码 | 项目收费金额（元） | 年收费金额（元）
合理医疗小组签字： 日期：