## 设备
技术参数需求表
科室:内镜中心
项目名称 | 高清电子胃镜
预算单价 （万元） | 45
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 满足科室日常内镜检查需求
2 | 设备技术和性能参数
2.1 | 高清电子肠镜
2.1.1 | 视野方向 | 0°(直视)
2.1.2 | 视野角 | ≥140° CMOS传感器
2.1.3 | 观察范围 | ≥7-100mm
2.1.4 | 特殊光成像功能 | 具备
2.1.5 | 插入部外径 | ≤9.3mm
2.1.6 | 弯曲部弯曲角度 | 上≥210°，下≥90°，左≥100°，右≥100°
2.1.7 | 有效长度 | ≥1050mm
2.1.8 | 钳子管道 | 内径：≥2.8mm
2.1.9 | 记忆功能 | 有内镜信息记忆功能
2.1.10 | 副送水管道 | 具备
2.1.11 | 高频兼容性 | 可兼容高频电刀
2.1.12 | 兼容性 | 兼容浦东已有富士内镜主机
3 | 配置需求
3.1 |  | 高清电子胃镜3根；钳道帽、吸引及水气按钮共6套
4 | 售后服务
4.1 |  | 保修期≥ 3 年，原厂保修
4.2 |  | 报修响应时间 2小时内，到场时间 4 小时内，24小时内不能解决提供备用机或备选方案
4.3 |  | 制造商/生产厂家专业工程师提供产品培训，包括提供涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的培训学习，并承诺直至买方操作熟练为止。
5 | 配套医用耗材（试剂）需求 | ■ 无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需企业提供证明材料。

## 耗材
医疗设备配套耗材用量需求表
设备名称 |  |  | 数量 （台/套） |  | 预算总金额 （万元）
临床科室 |  |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 耗材名称 | 开放/封闭 | 耗材单价（元） | 预估年使用人次 | 耗材预估年使用总金额（万元） | 是否有医保编码
合理医疗小组签字： 日期：

## 试剂
医疗设备配套试剂用量需求表
设备名称 |  |  |  |  | 数量（台/套） |  |  | 预算总金额（万元）
临床科室 |  |  |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话：
序号 | 试剂名称 | 试剂品牌 | 试剂开放/封闭 | 试剂年用量（盒/瓶） | 在用试剂单价（元） | 年检测人次 | 年使用试剂总金额（元） | 检测项目医保收费名称 | 医保代码 | 项目收费金额（元） | 年收费金额（元）
合理医疗小组签字： 日期：