## 设备
技术参数需求表
科室:眼科
项目名称 | 角膜地形图仪
预算单价 （万元） | 65万元
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 用于干眼的筛查诊断以及眼表、地形图综合检查。
2 | 资质认证 | 二类医疗器械
3 | 设备技术和性能参数 | 具备干眼智能诊断平台详见下参数
3.1 | 测量光源 | 红外LED 波长：800nm-900nm 白色LED 波长：400nm-750nm 钴蓝色光 波长：410nm-520nm
▲3.2 | 具备泪膜破裂时间测量 | ≥20秒非侵入测量，具有红外光模式及可见光模式
3.3 | 具备泪膜破裂时间测量 | 可提供动态视频、泪膜破裂地形图、泪膜破裂分布曲线、首次破裂时间、平均破裂时间
▲3.4 | 具备眨眼分析评估 | 可以提供五个项目评估参数：眨眼频率、不完全眨眼次数、完全眨眼次数、眨眼间隔、瞬目质量
3.5 | 具备测量泪液分泌量 | 非侵入式泪河高度测量，具有红外光模式及可见光模式
3.6 | 具备睑板腺量化指标 | 可量化睑板腺萎缩面积
▲3.7 | 具备脂质层厚度测量 | 利用干涉测量原理干涉成像，纳米单位量化分析脂质层厚度， 脂质层厚度显示范围：0-100+nm，测量精度1nm
3.8 | 具备角膜上皮完整性分析 | 具备荧光素钠染色观察，具备视频、图片模式
3.9 | 具有泪膜动力学评估检查功能 | 可视频记录泪膜动力学。
3.10 | 具备双检查模式 | 具有自主检查模式及智能引导检查模式
▲3.11 | 具备一体化设备 | 检查模式切换时无需更换检查配件
3.12 | 具备瞬目观察 | 提供瞬目状态高清录像，评估不完全眨眼
3.13 | 具备炎症分析 | 眼红分析，自动分级，可提供结膜充血和睫状充血指标
4 | 耗材/试剂性能参数 | 无耗材，无试剂
5 | 配置需求 | 具备设备主机，电脑，打印机，升降台
5.1 | 软件 | 具备脂质层厚度测量，眨眼分析评估，非侵入泪膜破裂时间，非侵入泪河高度测量，干眼随访分析管理系统。
5.2 | 硬件 | 台式电脑(i7处理器，16G运行内存，≥23寸显示器)
5.3 | 器械
6 | 安装要求 | 设备尺寸(长宽1.5m×1.2m)、无承重要求，对温湿度、气压，水电、气体供应无要求
7 | 售后服务
7.1 |  | 整机(含配制清单中的所有设备及材料)保修≥2年
7.2 |  | 投标供应商须承诺，对售后服务需求提供4小时响应，12小时内到达现场实施维修。24小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备机、备件等。
7.3 |  | 原厂负责售后服务承诺应包含以下内容：当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务。原厂必须保证维修更换的零配件，均为原厂全新的零配件。售后服务承诺函需原厂盖章且注明招标项目名称及项目编号。若超过24小时无法排除故障，应提供备用机。
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需企业提供证明材料。

## 试剂
医疗设备配套试剂用量需求表
设备名称 |  |  |  |  | 数量（台/套） |  |  | 预算总金额（万元）
临床科室 |  |  |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话：
序号 | 试剂名称 | 试剂品牌 | 试剂开放/封闭 | 试剂年用量（盒/瓶） | 在用试剂单价（元） | 年检测人次 | 年使用试剂总金额（元） | 检测项目医保收费名称 | 医保代码 | 项目收费金额（元） | 年收费金额（元）
合理医疗小组签字： 日期：