## 设备
技术参数需求表
科室:检验科
项目名称 | 洗板机
预算单价 （万元） | 2万
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 具有NMPA注册证或备案证，用于清洗酶标板检测后的一些残留物质，从而降低后续检测过程中因残留物导致的误差。
2 | 设备技术和性能参数 | 设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标、报警及安全要求、不良事件情况等
2.1 | 吸液功能 | 具有两点吸液功能、孔底部漂洗功能、 单吸液（不注液）功能
2.2 | 注液精度 | 每次洗板整板注液量误差≤1.5%
2.3 | 吸液时间 | 可以在0s～999s内任意设置吸液时间（两点吸液功能的第二点吸液时间），步进1S
2.4 | 清洗方式 | ★可以自主选择整板或部分清洗条数，清洗排数可以在1-8排任意设置
2.5 | 清洗次数 | 1～999次可调
2.6 | 洗板模式 | 浸泡、振板两种模式，振板时间可在0s～86400s内任意设置，振板强度5级可调
2.7 | 每孔的注液量 | 每孔的注液量在0ul～15000ul范围内连续可调，步进1ul
2.8 | 注液均匀性 | 酶标板中各孔之间清洗液注入量的均匀性≤±1.5%
2.9 | 残余量 | 洗板后酶标板中各孔洗液的平均残余量：≤1ul/孔
2.1 | 操作屏幕 | 液晶大屏幕同屏显示所有洗板程序和参数 ，程序参数可个性化更改
3 | 耗材/试剂性能参数 | 无
4 | 配置需求 | 对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求
4.1 | 软件 | 操作系统软件1套
4.2 | 硬件 | 洗板机及相应的洗液瓶等配件
5 | 售后服务 | 如有故障用户可有技术支持热线和相关工程师提供专业技术服务
原厂保修年限：5年质保
预防性维修/定期维护保养：每年不少于2次
维修响应时间：接到报修电话后2小时内响应，如需现场解决，将派遣合格的维修人员在24小时内到达现场处理故障。
配件报价：质保期内所有配件免费更换
6 | 配套医用耗材（试剂）需求 | √ 无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材
医疗设备配套耗材用量需求表
设备名称 |  | 洗板机 | 数量 （台/套） | 1 | 预算总金额 （万元） | 2万
临床科室 |  | 检验科 | 联系人： | 吴洪坤 | 联系电话： | 15021260638
序号 | 耗材名称 | 开放/封闭 | 耗材单价（元） | 预估年使用人次 | 耗材预估年使用总金额（万元） | 是否有医保编码
无
合理医疗小组签字： 日期：

## 试剂
医疗设备配套试剂用量需求表
设备名称 |  | 洗板机 |  |  | 数量（台/套） | 1台 |  | 预算总金额（万元） | 2万
临床科室 |  | 检验科 |  |  | 联系人： | 吴洪坤 |  | 联系电话： | 15021260638
序号 | 试剂名称 | 试剂品牌 | 试剂开放/封闭 | 试剂年用量（盒/瓶） | 在用试剂单价（元） | 年检测人次 | 年使用试剂总金额（元） | 检测项目医保收费名称 | 医保代码 | 项目收费金额（元） | 年收费金额（元）
无
合理医疗小组签字： 日期：