## 设备
技术参数需求表
科室：门诊部
项目名称 | 心电监护仪
预算单价 （万元） | 2万
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 模式可选:成人模式、儿童模式、新生儿模式，一体化设计
2 | 设备技术和性能参数 | 可监测参数: 心电(ECG)、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度、脉率(PR)、双体温(TEMP)、基本心律失常分析、ST段分析、ST图、灌注指数值（PI）、心率（HR）
2.1 |  | 屏幕尺寸≥10英吋，彩色液晶电容触摸屏，可中英文显示，分辨率≥1280*800,显示波形通道≥4个
2.2 |  | 配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温参数监测
2.3 |  | 心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能
2.4 |  | 配置指套式血氧探头，IPX7或以上防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁
2.5 |  | 至少提供手动，自动，连续，整点测量血压模式，并提供≥24小时血压统计结果
2.6 |  | 支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾，≥1000条事件回顾每条报警事件，至少能够存储32秒相关波形，以及报警触发时所有测量参数值，提供说明书等证明文件。
2.7 |  | 支持≥48小时全息波形的存储与回顾功能
2.8 |  | 支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过外接接口将历史病人数据导出
2.9 |  | 可与同品牌中央监护仪连接构成中央监护系统
血氧饱和度监测：测量范围：0 - 100%，分辨率1%，脉率测量范围：30 -300 bpm，分辨率1 bpm，具有血氧灌注指数，显示血氧灌注信号质量
心电监测参数：心率范围：成人15 - 300 bpm，小儿、新生儿15 - 350 bpm 心率精度：±1% 或 ±1 bpm ， 频率响应：监护：0.67 - 40Hz；滤波：0.67 - 20Hz；扩展：0.05 - 100Hz， 波形扫描速度：12.5、25、50 mm/s， ECG尺寸（灵敏度）：4.0、2.0、1.0、0.5、 0.25 cm/mV 或“自动”， 起搏器检测：在波形显示上的指示标志，用户可选，导联脱落情况：检出并显示
心电图功能：心律失常分析：标配≥23种心律失常分析，适用于成人，儿童，新生儿；QRS检测精度及灵敏度通过AHA数据库精度≥99.8%；标配120小时ECG全息波形回顾及存储。
电源类型: 交流电源/智能锂电池 锂电池最短工作时间：≧4 小时，电池充电时间 < 5 小时，具有第二块锂电池插槽
支持多种网络接口
屏幕布局：大编号（大字体）、呼吸氧合图、无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温参数，短趋势及多种波形、ECG界面布局
三级报警功能：声、光等
3 | 配置清单
3.1 |  | 主机1台
3.2 |  | 五导心电电缆1根 患者端导联线5套
3.3 |  | 血氧饱和度探头3根
3.4 |  | 无创血压袖带、管路3套
3.5 |  | 可插拔充电电池1块
3.6 |  | 双体温探头1套
★4 | 售后服务
4.1 |  | 整机保修≥5年，(含配制清单中的所有设备及配件)
4.2 |  | 原厂负责售后服务，设备使用期间每年免费上门维护保养至少2次，所产生的维修费用（包括零部件费用、运返费用等费用)均由供应商承担，如48小时无法排出故障，应提供备机
4.3 |  | 售后服务承诺由原厂和投标商共同盖章出具。原厂负责售后服务，并且当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务。
5 | 配套医用耗材（试剂）需求 | R 无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材
医疗设备配套耗材用量需求表
设备名称 |  |  | 数量 （台/套） |  | 预算总金额 （万元）
临床科室 |  |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 耗材名称 | 开放/封闭 | 耗材单价（元） | 预估年使用人次 | 耗材预估年使用总金额（万元） | 是否有医保编码
合理医疗小组签字： 日期：

## 试剂
医疗设备配套试剂用量需求表
设备名称 |  |  |  |  | 数量（台/套） |  |  | 预算总金额（万元）
临床科室 |  |  |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话：
序号 | 试剂名称 | 试剂品牌 | 试剂开放/封闭 | 试剂年用量（盒/瓶） | 在用试剂单价（元） | 年检测人次 | 年使用试剂总金额（元） | 检测项目医保收费名称 | 医保代码 | 项目收费金额（元） | 年收费金额（元）
合理医疗小组签字： 日期：