## 设备
技术参数需求表
科室:门诊部
项目名称 | AED
预算单价 （万元） | 2.5
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求： | 该产品用于对患者进行手动体外除颤、半自动体外除颤。
2 | 设备技术和性能参数
2.1 |  | 整机重量（含电池）≤1.9Kg（含1块电池和电极片）。
2.2 |  | 设备具备便携把手。
2.3 |  | 设备使用寿命≥10年。
2.4 |  | 抗震功能：设备能承受在任何角度由≥1.5m高度跌落后仍能正常工作。
2.5 |  | 防尘防水级别：≥IP55。
2.6 |  | 设备表面可使用酒精类、双氧水、异丙醇、次氯酸钠等清洁剂进行清洁及消毒。
2.7 |  | 电池仓可徒手拆卸，无需使用工具。
2.8 |  | 支持车载，直升机和固定翼飞机环境使用
▲2.9 |  | 除颤技术：采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数能根据病人阻抗自动补偿。
2.1 |  | 除颤能量：设备最高除颤能量≥360J
2.11 |  | 从开机至200J放电准备就绪＜7s。
2.12 |  | 可一键切换成人/儿童患者类型。
2.13 |  | 抗干扰提示：具有心电噪声及运动干扰检测功能，如果检测到干扰，系统会发出语音提示施救者。
2.14 |  | 为保证评测结果客观，设备主机配置的心率分析算法性能测评数据库数量≥6个
2.15 |  | 单块电池有效期≥5年
2.16 |  | 满电状态下至少可支持350次200J除颤治疗
2.17 |  | 低电量状态下至少还可工作30分钟以及10次200J除颤充放电。
2.18 |  | 提供≥4000mAh一次性免维护电池。
2.19 |  | 所提供电池需具备MSDS认证，满足UN38.3和IEC60086标准。
▲2.2 |  | 设备主机操作面板上的操作按键数量≤3个
2.21 |  | 具有中英文双语语音播报，可一键快速切换中英文。
2.22 |  | ＞4英寸彩色触摸屏，分辨率不小于 480 像素× 272 像素，提供清晰的交互式动画指导，包括仪器使用指导和心肺复苏指导
2.23 |  | 屏幕可显示开机时间、CPR时间、除颤次数、电池电量等数值
2.24 |  | 智能安装箱
2.25 |  | 安装箱箱体应具备防风防雨防晒等抵御有害环境影响的功能。
2.26 |  | 安装箱外表应有AED的明显标识和操作指示图。
2.27 |  | 安装箱不设锁，开启柜箱时应具备声光报警功能。
2.28 |  | 便捷的安装方式（视安装环境条件提供挂式或立式）。
2.29 |  | 可根据采购人要求定制丝印图案、标识。
3 | 配置需求：
3.1 |  | 12.1 AED 主机（含一块电池），1 台
3.2 |  | 12.2 成人除颤电极片，1 副
3.3 |  | 12.3 中文使用说明书，1 套
3.4 |  | 12.4 中文操作流程卡，1 套
3.5 |  | 12.5 AED柜：1 套
4 | 售后服务： | 质保期3年
5 | 配套医用耗材（试剂）需求 | □ 无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材
医疗设备配套耗材用量需求表
设备名称 |  |  | 数量 （台/套） |  | 预算总金额 （万元）
临床科室 |  |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 耗材名称 | 开放/封闭 | 耗材单价（元） | 预估年使用人次 | 耗材预估年使用总金额（万元） | 是否有医保编码
合理医疗小组签字： 日期：

## 试剂
医疗设备配套试剂用量需求表
设备名称 |  |  |  |  | 数量（台/套） |  |  | 预算总金额（万元）
临床科室 |  |  |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话：
序号 | 试剂名称 | 试剂品牌 | 试剂开放/封闭 | 试剂年用量（盒/瓶） | 在用试剂单价（元） | 年检测人次 | 年使用试剂总金额（元） | 检测项目医保收费名称 | 医保代码 | 项目收费金额（元） | 年收费金额（元）
合理医疗小组签字： 日期：