## 技术参数
单一来源采购技术参数 | 修改建议
1.设备名称：内镜；
2.设备型号： EC-601WM EG-600WR
3.保修台件数：总计6根；
4.保修类型：全保；（外箱（含整体及相关零件）、灯泡、活检钳、清洗刷、清洗零件、盖帽、口垫除外）
5.投标人具有原厂授权；
6.设备开机率：投标人保证我院95%以上的开机率（按365天计算，含节假日），每年累计停机时间应≤18天，停机时间每超1天，维保期顺延2天；
7.投标人为该设备进行免费的安全和可靠性升级；
8.维修响应时间：投标人承担保修设备责任，在接到我院故障通知后，须给予明确的答复，保证 4小时内提供现场技术支持（全年，节假日照常服务），由原厂认证合格的专业工程师提供快速优质的服务。维修完成后，由我院仪器使用方和我院医学工程科对维修后的设备进行验收、确认并签署相关服务报告；
9.维护保养：中标人应根据设备运行状况每年提供至少4次预防性维护（包含至少两次大保养），按照保养计划更换损耗部件、检测、按照厂家标准进行调校、确认各项技术指标及性能、记录设备状况。中标人在预防性维护之前必须与我院使用科室负责人协商确认好维护保养时间；
10、待维保设备若科室急需使用的，中标方为科室提供备用镜；
11. 所更换的配件为原设备零配件同一生产厂家生产的、性能合格的，型号、性能及指标符合国家现行有关技术、质量、安全标准的零配件；
12.上海地区设有稳定的常驻服务机构（人员），具有专业维修资质的工程师，维修工程师保证能够解决所有需要原厂service key才能解决的设备故障，提供负责此项目的工程师姓名，并具有原厂厂家的出具的有效期内的培训证；
13.上海地区设有专门的零配件仓库，提供相关证明；
14.具备专门检测和维修的设备和工具，提供相关证明；
15.具有24小时客户服务电话支持热线，需提供电话；
16.若我院需要，免费提供临床应用培训；
17.如遇到机器在此时间发生报废处理，院方提前三十个工作日告知中标人，可解除合同，终止服务，维修费用按服务时间比例结算。
18.每年服务完成后，承保方需向我院医学工程科提供完整的服务报告，并按照上海市质控要求，每年提交一份，装订成册。服务报告包含内容需要涵盖18.1/18.2/18.3/18.4/18.5：
服务报告包含内容 18.1 基本信息 设备品牌、型号、序列号 (1)设备品牌; (2)设备型号; (3)设备序列号。 安装时间地点 (1)设备安装时间:年/月; (2)设备安置地点:安置科室。 单位名称 (1)使用单位名称; (2)使用科室。 设备使用状态（正常运行、部分功能缺失、故障停机、其他） 在保情况 □保修类型: □整机全保(人工+所有备件+保养) □部分全保(人工+部分备件+保养) □全备件保 □部分备件保 □人工保 □保养
服务报告包含内容 18.2 维护情况 提供保养报告，包括但不限于: (1)保养工单号; (2)保养工程师姓名; (3)设备运行状态检查:客户对设备运行的描述及解决办法、重要参数记录; (4)保养实施内容:包括设备清洁、是否更换易耗件(列出)等。
服务报告包含内容 18.3维修记录 每次故障的维修记录 (1)维修单基本信息(厂商名称、服务热线、维修单号); (2)医院信息(医院名称、联系人、联系电话、使用科室); (3)设备品牌(授权维修公司); (4)产品信息(设备名称、规格型号、出厂编号SN); (5)维修类型(保内、保外、保养、安装、维修、; (6)时间信息(到场时间、结束时间); (7)维修信息(故障描述、维修过程、维修结果): (8)备件信息(备件名称、数量、备件号); (9)工程师名字、联系电话; (10)签字及日期(工程师、用户): (11)清晰度、字迹工整、中文描述:
服务报告包含内容 18.4 全年维修维护明细 维修维护人工 (1)全年维修维护派工次数; (2)全年维修维护工时数;
服务报告包含内容 18.5全年故障维修服务评价 效率与质量评价 （1）开机率

## 附件医疗设备维修保养服务报告要求
附件1
常规医疗设备维修保养服务报告要求
1 基本信息 1.1设备品牌、型号、序列号 (1)设备品牌; (2)设备型号; (3)设备序列号。 1.2 安装时间地点 (1)设备安装时间:年/月; (2)设备安置地点:安置科室。 1.3单位名称 (1)使用单位名称; (2)使用科室。 1.4 使用状态 (1)设备使用状态:正常运行、部分功能缺失、故障停机、其他。 1.5在保情况 (1)保修类型:整机全保(人工+所有备件+保养)、部分全保(人工+部分备件+保养)、全备件保、部分备件保、人工保、保养、无保修。
2 维护情况 2.1维护保养计划 (1)设备名称型号; (2)建议频率与间隔; (3)该台本年度计划保养日期:年/月; (4)分级保养主要内容说明。 2.2 维护实施记录 提供保养报告，包括但不限于: (1)保养工单号; (2)保养工程师姓名; (3)设备运行状态检查:客户对设备运行的描述及解决办法、重要参数记录; (4)保养实施内容:包括设备清洁、是否更换易耗件(列出)等。 2.3维护保养实施结论 (1)保养中发现的问题; (2)针对问题进行分析及对应解决问题的措施; (3)针对该次保养后续改进建议及措施(明确需要维修内容);
3 维修记录 3.1每次故障的维修记录 (1)维修单基本信息(厂商名称、服务热线、维修单号); (2)医院信息(医院名称、联系人、联系电话、使用科室); (3)设备品牌(授权维修公司); (4)产品信息(设备名称、规格型号、出厂编号SN); (5)维修类型(保内、保外、保养、安装、维修、; (6)时间信息(到场时间、结束时间); (7)维修信息(故障描述、维修过程、维修结果): (8)备件信息(备件名称(中英文)、数量、备件号); (9)工程师名字、联系电话; (10)签字及日期(工程师、用户): (11)清晰度、字迹工整、中文描述: (12)客户满意度评价。
4 更换备件统计汇总 该台设备年度更换所有备件的记录: (1)备件名称; (2)数量; (3)备件号; (4)工单号。
5全年故障维修服务评价 5.1效率与质量评价 (1)开机率; (2)平均到场时间; (3)备件平均到货时间; 5.2全年故障总结分析 (1)年度维修维护效果评价(与上年度对比); (2)设备运行环境建议与措施; (3)设备使用操作建议与措施。

## 公司
内镜中心富士镜子保修技术参数确认表
单一来源采购技术参数
1.设备名称：内镜；
2.设备型号： EC-601WM EC-601WM VP-3500HD （共6根镜子） ED-530XT EN-580T EG-600ZW EG-580RD EC-601WM EC-601WM EG-600WR EG-600WR EG-600WR EG-600WR EG-600WR EC-600WM EC-600WM EG-530NWR
3.保修台件数：总计22根；
4.保修类型：全保；（外箱（含整体及相关零件）、灯泡、活检钳、清洗刷、清洗零件、盖帽、口垫除外）
5.服务期限：三年；
7.投标人应为原厂或者原厂授权的服务机构
8.设备开机率：投标人保证我院95%以上的开机率（按365天计算，含节假日），每年累计停机时间应≤18天，停机时间每超1天，维保期顺延2天；
9.投标人为该设备进行免费的安全和可靠性升级；
10.维修响应时间：投标人承担保修设备责任，在接到我院故障通知后，须给予明确的答复，保证 4小时内提供现场技术支持（全年，节假日照常服务），由原厂认证合格的专业工程师提供快速优质的服务。维修完成后，由我院仪器使用方和我院医学工程科对维修后的设备进行验收、确认并签署相关服务报告；
11.维护保养：中标人应根据设备运行状况提供每年2次预防性维护，按照保养计划更换损耗部件、检测、按照厂家标准进行调校、确认各项技术指标及性能、记录设备状况。中标人在预防性维护之前必须与我院使用科室负责人协商确认好维护保养时间；
12、若使用科室有需求，需要对设备的清洗、保养和常见故障等问题提供院内培训；
13、维修、维保后进行合格性检测，并有相关纸质记录；
14、待维保设备若科室急需使用的，中标方为科室提供备用镜；
15、维修品质需得到临床医生认可，如未曾得到过医生认可需先提供备品；
12.每年服务完成后，承保方需向我院医学工程科提供完整的服务报告，每年提交一份，装订成册；
17. 所更换的配件为原设备零配件同一生产厂家生产的、性能合格的，型号、性能及指标符合国家现行有关技术、质量、安全标准的零配件；
18.上海地区设有稳定的常驻服务机构（人员），具有专业维修资质的工程师，维修工程师保证能够解决所有需要原厂service key才能解决的设备故障，提供负责此项目的工程师姓名，并具有原厂厂家的出具的有效期内的培训证；
19.上海地区设有专门的零配件仓库，提供相关证明；
20.具备专门检测和维修的设备和工具，提供相关证明；
21.具有24小时客户服务电话支持热线，需提供电话；
22.若我院需要，免费提供临床应用培训
19.保修期限三年，如遇到机器在此时间发生报废处理，院方提前三十个工作日告知中标人，可解除合同，终止服务，维修费用按服务时间比例结算。
日期：