## 设备
技术参数需求表
科室：眼科
项目名称 | 眼科常用手术器械
预算单价 （万元） | 15
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 为常规眼科开展手术和治疗的必须设备
2 | 设备技术和性能参数
2.1 | 显微有齿镊（直） | 1x2齿，头宽0.3mm
2.2 | 显微无齿镊（直） | 直平台，头宽0.3mm
2.3 | 显微剪 | 一体式，弯钝头
2.4 | 显微持针器 | 弯头一体式，φ8网纹柄
2.5 | 显微无齿镊（角） | 角平台，长柄
2.6 | 撕囊镊 | 带刻度弧形14mm，圆柄
2.7 | 劈核器Chop | 南氏勾，刃长1.8mm
2.8 | 调位钩 | T型勾φ0.2mm（晶体定位钩）
2.9 | 圈套器 | 大、中、小，（晶体圈套器）
2.10 | 晶体植入镊 | 圆头
2.11 | 支撑开睑器 | 封口露睫式
2.12 | 钢丝开睑器 | 钢丝封口+儿童专用
2.13 | 眼科剪 | 直头剪
2.14 | 眼科有齿镊 | 直头、1x2钩
2.15 | 眼科无齿镊 | 直齿
2.16 | 眼科持针器 | 头部硬质合金（金色12cm），大号
2.17 | 眼科止血钳（直） | 直型12.5cm
2.18 | 眼科止血钳（弯） | 弯型12.5cm
2.19 | 眼睑拉钩 | 大、中、小
2.20 | 手术刀柄 | 3号扁平式
2.21 | 眼用刮匙 | 大、中、小（睑板腺囊肿锐匙）
2.22 | 睑板腺囊肿镊 | 大、中、小（散粒肿夹）
2.23 | 卵圆钳 | 弯有齿，25cm
2.24 | 消毒盒 | 圆角，不锈钢250x150x30mm
2.25 | 眼睑支持板 | 弧形板式（眼睑板）
2.26 | 泪道冲洗针头 | 角形0.5mm
2.27 | 泪点扩张器 | 单锥度式（长锥、中锥、短锥）
2.28 | 倒睫镊 | 圆头
2.29 | 斜视套包 | 24件斜视套包
2.30 | 眼用规 | （0.5mm刻度尺）弯形螺杆式带螺丝
2.31 | 囊膜剪 | 一体式，直尖/弯尖，刃长16mm
2.32 | 囊袋拉钩 | 1x5mm（囊袋拉钩）
2.33 | 眼球摘出剪 | 中弯
2.34 | 前房内小梁切开器 | 直型（谷户钩）
2.35 | 术中房角镜 | 70°球面镜（房角镜，配持镜器）
2.36 | 显微维纳斯剪 | 弯尖（维纳斯剪）
2.37 | 显微持针器带锁 | 弯头，φ8圆柄带锁扣
2.38 | 爱迪生镊 | 直钩直1x2齿，头宽0.5mm（爱迪生镊）
2.39 | 三面镜 | 三面（带法兰镜）房角镜
2.40 | 显微虹膜铲 | 单头手柄式（虹膜恢复器）
2.41 | 笛针 | 23G、25G按压式（带硅胶管）
2.42 | 内界膜镊 | 25G、三片式
2.43 | 磨刮刀 | 23G、25G推拉式圆柄（视网膜刷）
2.44 | 冲洗圈套器 | 冲洗式，5x7
2.45 | 猪尾巴钩 | 猪尾巴钩，6#双头弯
2.46 | 眼深部拉钩 | 圆柄，双头开窗器（眼深部拉钩）
2.47 | 匙形带孔眼深部拉钩 | 扁柄，匙形带孔（眼深部拉钩）
2.48 | 玻璃棒 | φ3mm圆头，100根/包
2.49 | 洗眼器 | 塑料带柄碗式
2.50 | 眼内剪 | 23G、25G侧刀式，万向柄
2.51 | 宝石刀（三角） | 角形3.0mm
2.52 | 宝石刀（尖） | 15度
2.53 | 宝石刀（圆） | 月形2.2mm
2.54 | 显微眼内视网膜镊 | 三片式，1x2齿，23G 三片式，无损伤23G
2.55 | 眼内异物镊 | 圆柄，双头开窗器（眼深部拉钩） 扁柄，匙形带孔（眼深部拉钩）
2.56 | 泪道探针 | 1x5套装，直型双头， φ5-6，φ7-8，φ9-10，φ9-10有孔，φ11-12
2.57 | 斜视钩 | 头长10mm，全长125mm 头长7mm，全长125mm 弯圆头，不带孔，10mm 头长11mm，长方形凸起，高1.6mm，全长125mm
2.58 | 弯盘
2.59 | 消毒罐
2.60 | 酒精缸
2.61 | 洗必泰缸
3 | 耗材/试剂性能参数
3.1
3.2
3.3 | …
4 | 配置需求
4.1
4.2
4.3
5 | 售后服务
5.1
5.2
6 | 配套医用耗材（试剂）需求 | R 无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材
医疗设备配套耗材用量需求表
设备名称 |  |  | 数量 （台/套） |  | 预算总金额 （万元）
临床科室 |  |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 耗材名称 | 开放/封闭 | 耗材单价（元） | 预估年使用人次 | 耗材预估年使用总金额（万元） | 是否有医保编码
合理医疗小组签字： 日期：

## 试剂
医疗设备配套试剂用量需求表
设备名称 |  |  |  |  | 数量（台/套） |  |  | 预算总金额（万元）
临床科室 |  |  |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话：
序号 | 试剂名称 | 试剂品牌 | 试剂开放/封闭 | 试剂年用量（盒/瓶） | 在用试剂单价（元） | 年检测人次 | 年使用试剂总金额（元） | 检测项目医保收费名称 | 医保代码 | 项目收费金额（元） | 年收费金额（元）
合理医疗小组签字： 日期：