## 设备
技术参数需求表
科室:口腔科
项目名称 | 手术无影灯
预算单价 （万元） | 12
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求 | LED无影灯用途：为手术提供照明。
2 | 设备技术和性能参数 | 技术参数
★2.1 |  | 单灯，每个灯头直径均≥650mm
2.2 |  | 选用进口医疗级LED灯珠，无蓝光伤害，输出的光源接近于自然光照
▲2.3 |  | 采用进口平衡臂，灯臂关节轻盈易操作，平衡臂确保10年使用寿命；（提供证明文件）
2.4 |  | 手术灯采用压铸铝工艺，铝合金外壳一体成型，铝合金灯壳厚度≥3mm，LED灯珠贴合铝合金凸点，散热效果更好，LED灯珠和电路板寿命更长；（提供产品图片）
★2.5 |  | 手术灯采用中央镂空造型可使净化层流气体从手术灯中间穿过，具有良好的层流穿透效果，符合DIN1946-4层流手术室感控要求；
2.6 |  | 每个灯头LED灯珠数量≥80颗，灯珠有效使用寿命≥60000小时
2.7 |  | 20%中心照度下照明深度≥1400mm，60%中心照度下照明深度≥750mm
2.8 |  | 显色指数（Ra）≥97 （R9）≥97
2.9 |  | 具有色温可调功能，调节范围：3500K-5100K，≥五档可调，具有光斑可调功能，调节范围：150mm-300mm,≥四档可调，具有照度可调功能，≥十档可调，最大中心照度160000lux
2.10 |  | 光斑直径D50/D10≥65%，辐照度Ee与中心照度Ec ≤3 mW/（m²·lx）
▲2.11 |  | 各LED灯珠独立控制，任意一个灯珠出现问题时，不会影响整体照明效果，并且可单独更换LED灯珠，便于售后维修
2.12 |  | 可拆卸式手柄采用PPSU高强度塑料材质，可134℃高温高压蒸汽灭菌
2.13 |  | 无影灯表面涂料具有抗细菌功能，抗菌率＞99.99%，具有耐霉菌性能，防霉等级0级
2.14 |  | 产品通过ISO13485、ISO9001、 ISO14001 、 ISO45001体系认证
2.15 |  | 产品通过CE认证（提供2021版EN 60601 相关标准检测报告）、FDA认证
2 | 配置需求 | 手术无影灯灯头 1个 单臂旋转体 1套 德国欧达尔方臂 1根， 消毒手柄 2个
3 | 售后服务 | 质保36个月
4 | 配套医用耗材（试剂）需求 | R 无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需企业提供证明材料。

## 耗材
医疗设备配套耗材用量需求表
设备名称 |  |  | 数量 （台/套） |  | 预算总金额 （万元）
临床科室 |  |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 耗材名称 | 开放/封闭 | 耗材单价（元） | 预估年使用人次 | 耗材预估年使用总金额（万元） | 是否有医保编码
合理医疗小组签字： 日期：

## 试剂
医疗设备配套试剂用量需求表
设备名称 |  |  |  |  | 数量（台/套） |  |  | 预算总金额（万元）
临床科室 |  |  |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话：
序号 | 试剂名称 | 试剂品牌 | 试剂开放/封闭 | 试剂年用量（盒/瓶） | 在用试剂单价（元） | 年检测人次 | 年使用试剂总金额（元） | 检测项目医保收费名称 | 医保代码 | 项目收费金额（元） | 年收费金额（元）
合理医疗小组签字： 日期：