## 设备
技术参数需求表
科室:门诊部
项目名称 | 12导联心电图机
预算单价 （万元） | 1
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 为心梗、心律失常等急危重症患者的诊断提供关键依据
2 | 设备技术和性能参数
2.1 | 显示屏 | ≥7 英寸屏；分辨率≥800×480 ；液晶屏显示
2.2 | 导联 | 标准12导联，12导同步采集
2.3 | A/D转换 | 24位
2.4 | 时间常数 | ≥3.2s
2.5 | 频率响应 | 0.05Hz ~ 150Hz (-3dB)
2.6 | 增益 | 1.25，2.5，5，10，20，10/5，AGC (mm/mV)
2.7 | 输入阻抗 | ≥50M Ω（10Hz）
2.8 | 输入回路电流 | ≤0.01μA；输入电压范围：≤±5 mVpp ；定标电压：1mV±2%；耐极化电压：±600mV
2.9 | 打印 | 记录方式：热敏点阵记录；打印分辨率：8点/mm (幅度轴 ) 40点/mm (时间轴 , @ 25 mm/s)；记录纸规格：热敏记录折叠纸：：210mmX140mm、210mmX295mm、215mmX280mm；走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50mm/s（±3%）
2.10 | 记录通道 | 3×4、3×4+1、3×4+3、6×2、6×2+1、12×1
2.11 | 记录内容 | 心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、标记等
2.12 | 记录周期 | 可设置选择10秒-60秒心电图自动采集、记录、存储、传输；自动记录时间间隔最长可设置为60分钟
2.13 | 工作模式 | 手动、自动、节律、R-R四种工作模式可选
2.14 | 信息化管理 | 支持使用有线、无线的方式进行联网，支持PDF、SCP(选配)、FDA-XML(选配)、DICOM(选配)格式的输出，满足医院信息化需求；
2.15 | 存储 | 支持外接U盘，SD卡，具有病例的导入导出功能，实现海量存储病人数据，方便病人数据的保存和管理
2.16 | 供电模式 | 交直流两用供电模式，配备锂电池，有效工作时间≥4小时
3 | 耗材/试剂性能参数
3.1 | / | /
4 | 配置需求
4.1 | 主机 | 1台（配备锂电池*1个）
4.2 | 附件 | 主电缆*1、夹子*1、打印纸纸*1卷
4.3
5 | 售后服务
5.1 | 质保期 | 原厂质保期不小于3年
5.2 | 培训 | 根据科室要求提供产品使用培训，排障培训及远程指导
5.3 | 维修 | 报修响应时间小于2小时，到场时间小于4小时，现场无法解决故障的情况下需提供备用机或备选方案
6 | 配套医用耗材（试剂）需求 | R 无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材
医疗设备配套耗材用量需求表
设备名称 |  |  | 数量 （台/套） |  | 预算总金额 （万元）
临床科室 |  |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 耗材名称 | 开放/封闭 | 耗材单价（元） | 预估年使用人次 | 耗材预估年使用总金额（万元） | 是否有医保编码
合理医疗小组签字： 日期：

## 试剂
医疗设备配套试剂用量需求表
设备名称 |  |  |  |  | 数量（台/套） |  |  | 预算总金额（万元）
临床科室 |  |  |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话：
序号 | 试剂名称 | 试剂品牌 | 试剂开放/封闭 | 试剂年用量（盒/瓶） | 在用试剂单价（元） | 年检测人次 | 年使用试剂总金额（元） | 检测项目医保收费名称 | 医保代码 | 项目收费金额（元） | 年收费金额（元）
合理医疗小组签字： 日期：