## 设备
技术参数需求表
科室：耳鼻喉科
项目名称 | 内镜清洗消毒槽
预算单价 （万元） | 9.5
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 用于内镜的清洗消毒，可兼容各品牌的内镜
2 | 设备技术和性能参数
2.1 | 洗消槽 | 洗消槽采用进口pp材质一体注塑成型，禁用玻璃纤维和树脂加固洗消槽采用数控精准注塑生产，每一个同规格的洗消槽大小偏差要≤1mm
2.2 | 干燥台 | 长度可以任意选择×宽≤560mm。采用数控精准挤压模具挤出成型，一次挤压成型；进口ABS分子材料耐磨、耐酸碱、不易氧化、易清洗、细菌附着率低、寿命长对内镜无磨损
2.3 | 干燥台 | 上、下板为一体和中间空洞的成型材料，正背面一样光滑，不能用玻璃纤维和树脂加固
2.4 | 功能支架 | 功能支架为优质304不锈钢，下柜悬空100mm设计,不形成台下卫生死角，便于清扫，符合院感要求,整机加背板高度为≤1400mm,支架底部安装有优质静音轮并且可移动
2.5 | 多功能自动灌流器 | 采用微电脑控制系统，各种数据可自行自由设定，彩色液晶中文显示,触摸屏操作面板，自动累计消毒液的使用次数,一健启动，操作简单，安全可靠
2.6 | 多功能模块 | 具有脉动注液、注气、吸引、计时四个功能，有效保证内镜洗消达标
2.7 | 设计要求 | 采用隐形设计，节省操作空间，防止有关意外的各种损伤
2.8 | 水处理器 | 两级塑料外壳过滤型水处理器为5μM和1μM分级高精度超微过滤，流量：0.5T/h
2.9 | 空压机 | 用静音气泵，电压：AC220V，50Hz，电流：5A，功率：≤550W，产气量：75L/min(0.4Mpa)，最大产气压力：0.8 Mpa，噪音＜58db，压力稳定，连接气枪使用，具有良好的吹干排气效果。带有油水分离器的功能，能分离空气中的油污，水分，提高干燥台上干燥气体的清洁度
2.1 | 中心气体处理器 | 气压调节范围：0～0.75Mpa，分离空气中的水分及其它杂质，为内镜洗消提供干燥纯净的压力空气，并另外设有注气压力调节器, 专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压，不损伤昂贵的内镜
2.11 | 高压水枪 | 枪体外壳采用PP材质模具一次成型，内部采用POM材料。既能耐强酸、强碱的腐蚀，又不怕表面划伤；杜绝水质通过枪体腔道的二次污染，防止枪体腔道腐蚀而产生的脱落物进入内镜腔道，从而造成内镜损坏
2.12 | 给排水系统 | 采用优质PP-R冷、热水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求，具有耐热、耐压、保温节能、使用寿命长等优点
2.13
2.14
3 | 耗材/试剂性能参数
3.1
3.2
3.3 | …
4 | 配置需求 | 小方槽 2个、竖槽2个，连体背板2个
4.1 |  | 酶液/消毒波多功能自动循环灌流器 2个
4.2 |  | 水处理 1个
4.3 |  | 高压供水1个 水枪1个 气枪2个 给水系统2个 排水系统4个 方槽盖1个
4.4 |  | 竖槽盖2个
5 | 售后服务
5.1
5.2
6 | 配套医用耗材（试剂）需求 | R 无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材
医疗设备配套耗材用量需求表
设备名称 |  |  | 数量 （台/套） |  | 预算总金额 （万元）
临床科室 |  |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 耗材名称 | 开放/封闭 | 耗材单价（元） | 预估年使用人次 | 耗材预估年使用总金额（万元） | 是否有医保编码
合理医疗小组签字： 日期：

## 试剂
医疗设备配套试剂用量需求表
设备名称 |  |  |  |  | 数量（台/套） |  |  | 预算总金额（万元）
临床科室 |  |  |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话：
序号 | 试剂名称 | 试剂品牌 | 试剂开放/封闭 | 试剂年用量（盒/瓶） | 在用试剂单价（元） | 年检测人次 | 年使用试剂总金额（元） | 检测项目医保收费名称 | 医保代码 | 项目收费金额（元） | 年收费金额（元）
合理医疗小组签字： 日期：