## 设备
技术参数需求表
科室:日间诊疗中心
项目名称 | 移动式心电监护仪
预算单价 （万元） | 8
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求
1.1 | 类型 | 多参数监护仪（便携式/床旁式）
1.2 | 用途 | 适用于日间病房、术后观察、急诊抢救等场景
1.3 | 标准 | 符合国家医疗器械二类注册标准，具备CE/FDA认证
2 | 设备技术和性能参数
2.1 | 监测参数 | 心电（ECG）、血氧饱和度（SpO₂）、无创血压（NIBP）、呼吸（RESP）、体温（可选）
2.2 | 屏幕显示 | ≥12英寸彩色触摸屏，支持波形同屏显示
2.3 | 心电监护 | 12导联同步采集，具备心律失常分析报警功能
2.4 | 血氧监测 | 抗运动干扰，适用于低灌注状态
2.5 | 血压测量 | 手动/自动/连续模式，测量范围：成人/儿童/新生儿
2.6 | 数据存储 | ≥72小时趋势数据存储，支持SD卡/U盘导出
2.7 | 报警功能 | 多级可调声光报警，支持自定义报警阈值
2.8 | 续航能力 | 内置电池续航≥4小时
2.9 | 联网功能 | 支持Wi-Fi/有线网络，可对接HIS系统（选配）
2.1 | 防护等级 | IP22防溅设计
3 | 配置需求
3.1 | 主机（含内置电池） | 1台
3.2 | 心电导联线及电极片 | 成人/儿童通用型，标配5根
3.3 | 血氧探头 | 成人/儿童通用型，1根
3.4 | 无创血压袖带 | 成人/儿童各1套
3.5 | 电源适配器 | 1套
3.6 | 仪器包/防尘罩： | 1套
4 | 售后服务
4.1 |  | 质保期3年
5 | 配套医用耗材（试剂）需求 | R 无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材
医疗设备配套耗材用量需求表
设备名称 |  |  | 数量 （台/套） |  | 预算总金额 （万元）
临床科室 |  |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 耗材名称 | 开放/封闭 | 耗材单价（元） | 预估年使用人次 | 耗材预估年使用总金额（万元） | 是否有医保编码
合理医疗小组签字： 日期：

## 试剂
医疗设备配套试剂用量需求表
设备名称 |  |  |  |  | 数量（台/套） |  |  | 预算总金额（万元）
临床科室 |  |  |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话：
序号 | 试剂名称 | 试剂品牌 | 试剂开放/封闭 | 试剂年用量（盒/瓶） | 在用试剂单价（元） | 年检测人次 | 年使用试剂总金额（元） | 检测项目医保收费名称 | 医保代码 | 项目收费金额（元） | 年收费金额（元）
合理医疗小组签字： 日期：