## 设备
技术参数需求表
科室：皮肤科
项目名称 | Nd:YAG激光治疗设备
预算单价 （万元） | 140
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 用于良性真皮及表皮色素病变治疗、多色纹身治疗、激光嫩肤、敏感性皮肤、黄褐斑治疗等。
2 | 设备技术和性能参数
2.1 |  | 激光波长：1064nm,532nm
2.2▲ |  | 主机：激光设计需整合两个独立的脉宽系统：短脉宽（纳秒级）， 长脉宽（微秒级），两种脉宽需独立运行。
2.3 |  | 短脉宽：5-20ns可调
2.4▲ |  | 准长脉宽：80us-250us
2.5 |  | 设备具有EFC能量智能监测控制技术
2.6 |  | 内置瞄准光自动同步调节技术
2.7▲ |  | 设备具备ACC长脉宽技术
2.8 |  | 激光介质：固体Nd:YAG激光
2.9 |  | 波长及输出能量：1064nm：≥1600mJ 532nm：≥600mJ
2.10▲ |  | 传输系统：真空导光臂传输
2.11 |  | 最高能量密度：1064激光：≥12J/cm2 532激光：≥6J/cm2
2.12 |  | 长脉宽模式1064激光：≥160J/cm2
2.13▲ |  | 重复频率：0.5 -10Hz可调
2.14▲ |  | 光斑尺寸：1064nm: 2mm- 8mm可调 532 nm：2mm- 8mm可调
2.15 |  | 具备650nm内置激光同步瞄准光
2.16 |  | 光斑能量分布：全息纯平输出技术
2.17 |  | 具备脚踏控制功能
2.18 |  | 激光触发和发射同步，没有时间延迟
2.19 |  | 控制面板：液晶触屏按键控制
2.20★ |  | 设备使用年限10年
2.21 |  | 闪光灯保用次数2000万
3 | 耗材/试剂性能参数 | 无
4 | 配置需求
4.1 | 激光主机 | 1套
4.2 | 操作手具 | 1套
4.3 | 病人眼罩 | 1套
4.4 | 钥匙开关 | 1套
4.5 | 脚踏开关 | 1套
4.6 | 医生保护眼镜 | 2副
4.7 | 真空导光臂 | 1条
4.8 | 门锁连接器 | 1条
4.9 | 操作手册 | 1套
5 | 售后服务
5.1 |  | 保修3年
5.2 |  | 零配件供应时间不少于10年
6 | 配套医用耗材（试剂）需求 | R 无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材
医疗设备配套耗材用量需求表
设备名称 |  |  | 数量 （台/套） |  | 预算总金额 （万元）
临床科室 |  |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 耗材名称 | 开放/封闭 | 耗材单价（元） | 预估年使用人次 | 耗材预估年使用总金额（万元） | 是否有医保编码
合理医疗小组签字： 日期：

## 试剂
医疗设备配套试剂用量需求表
设备名称 |  |  |  |  | 数量（台/套） |  |  | 预算总金额（万元）
临床科室 |  |  |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话：
序号 | 试剂名称 | 试剂品牌 | 试剂开放/封闭 | 试剂年用量（盒/瓶） | 在用试剂单价（元） | 年检测人次 | 年使用试剂总金额（元） | 检测项目医保收费名称 | 医保代码 | 项目收费金额（元） | 年收费金额（元）
合理医疗小组签字： 日期：