## 设备
技术参数需求表
科室:日间诊疗中心
项目名称 | 除颤仪
预算单价 （万元） | 6
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 该产品用于对患者进行手动体外除颤、半自动体外除颤、心电（ECG）监护，血氧、血压、呼吸末二氧化碳、体温。 监护信息可以显示、回顾、存储和打印。监护参数适用于成人、小儿
2 | 设备技术和性能参数
2.1 |  | 主机重量：≤6kg（含电池）。
▲2.2 |  | 屏幕≥8英寸；分辨率≥1024×768像素；可显示≥5通道监护参数，自动亮度调节。
2.3 |  | 提供图形化故障排除指引，帮助医护人员快速解决设备故障。
2.4 |  | 支持中文操作界面。
2.5 |  | 屏幕显示心电波形扫描时间≥36s。
2.6 |  | 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。
2.7 |  | 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量≥20档，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。
2.8 |  | 可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能量选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/25/30/50 J。
2.9 |  | 体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。
2.1 |  | 电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。
2.11 |  | AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥8小时。
2.12 |  | 开机到可正常使用时间≤2s，符合临床使用。
2.13 |  | 开机到可正常使用时间≤2s，符合临床使用。
2.14 |  | 侧向最大倾斜角度（左倾/右倾）：≥20°
2.15 |  | 除颤充电迅速，充电至200J≤4s。
2.16 |  | 除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。
2.17 |  | 从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。
2.18 |  | 支持病人接触状态和阻抗值实时显示。
2.19 |  | 支持智能分析功能，手动除颤模式下也可提供自动节律分析和操作指引。
2.2 |  | 抢救结束后自动生成抢救报告，并可通过网络将除颤和按压数据自动上传至急救数据分析系统；急救数据分析系统提供抢救数据复盘、分析工具。
2.21 |  | 支持培训模式，包含CPR操作培训、抢救操作培训；可提供培训考核系统，支持多台设备同时接入进行在线培训、考核。
2.22 |  | 监测参数：心电（ECG）、血氧（SpO₂）、无创血压（NIBP）、呼吸末二氧化碳、体温。 心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s； 阻抗呼吸和呼吸末二氧化碳波形速度支持25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s； 血氧饱和度波形速度支持25 mm/s、12.5 mm/s； 导联：≥3导联心电（支持12导联扩展）；
2.23 |  | 通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥27种。
2.24 |  | 支持ST/QT实时分析。
2.25 |  | 阻抗呼吸率范围：0-200rpm。
2.26 |  | 脉率范围：20-300bpm。
2.27 |  | 无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿） 舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。
2.28 |  | 可根据病人类型自动切换除颤默认能量、CPR提示和参数报警限。
2.29 |  | 支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。支持通过中央站远程修改病人信息和系统时间同步。支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。
2.3 |  | 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。
2.31 |  | 配置50mm记录纸记录仪，可同时打印不少于3通道波形；自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。
2.32 |  | 可存储120小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。
2.33 |  | 关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量360J自检（最大放电能量）。
2.34 |  | 支持设备状态指示灯用户检测。
2.35 |  | 设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。
2.36 |  | 支持自检放电能量精度显示和打印。
2.37 |  | 自检报告可自动发送至中央站，支持除颤设备状态集中查看。
2.38 |  | 防尘防水级别IP55。
2.39 |  | 具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受0.75米跌落冲击。
3 | 配置需求 | 主机*1
3.1 |  | 锂电池*1
3.2 |  | 心电主电缆（除颤型）*1
3.3 |  | 5导联心电导联线*1
3.4 |  | 热敏记录纸*10卷
3.5 |  | 导电胶*2
3.6 |  | 除颤转接电缆*1
3.7 |  | 一次性多功能除颤电极片*1
4 | 售后服务 | 质保期3年
5 | 配套医用耗材（试剂）需求 | R 无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材
医疗设备配套耗材用量需求表
设备名称 |  |  | 数量 （台/套） |  | 预算总金额 （万元）
临床科室 |  |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 耗材名称 | 开放/封闭 | 耗材单价（元） | 预估年使用人次 | 耗材预估年使用总金额（万元） | 是否有医保编码
合理医疗小组签字： 日期：

## 试剂
医疗设备配套试剂用量需求表
设备名称 |  |  |  |  | 数量（台/套） |  |  | 预算总金额（万元）
临床科室 |  |  |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话：
序号 | 试剂名称 | 试剂品牌 | 试剂开放/封闭 | 试剂年用量（盒/瓶） | 在用试剂单价（元） | 年检测人次 | 年使用试剂总金额（元） | 检测项目医保收费名称 | 医保代码 | 项目收费金额（元） | 年收费金额（元）
合理医疗小组签字： 日期：