## 设备
技术参数需求表
科室:检验科
项目名称 | ELISA仪
预算单价 （万元） | 9万
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 具有NMPA注册证或备案证，进行人体样本定性、定量、吸光度等检测。
2 | 设备技术和性能参数
2.1 | 测板类型 | 96孔微孔板、板条，检测速度：96孔板检测时间≤10秒
2.2 | 波长范围 | ★ 至少满足405nm，450nm，492nm，620-630nm，400～800nm任意一点
2.3 | 检测精度 | ▲ 分辨率≤0.001 OD
| 线性范围 | 吸光度检测：0-4.0 OD，荧光检测动态范围≥4个数量级。
| 自动聚焦功能 | 支持自动聚焦，确保检测准确性。
2.4 | 振板功能 | 具有振板功能，强度可以调节（100-1000 rpm）。
| 温控功能 | 内置温控模块，温度范围室温+5°C至45°C，精度±0.5°C。
2.5 | 存储 | 程序存储：≥200个项目程序及定标参数；检验结果存储：可存储≥100板检测结果
2.6 | 显示 | 中/英文软件，彩色液晶触摸屏
2.7 | 操作模式 | ★ 具有液晶触摸屏
2.8 | 检测功能 | 具有吸光度检测、定性检测和定量检测功能；可视化布板及单板12个检测项目的功能
2.9 | 检测输出 | 定性：样本吸光度、S/CO值、临界值及阴阳性判定结果；定量：样本吸光度、样本浓度值、正常参考值及检测判定结果；输出为96孔整板检验结果；同时可以打印病人的中文综合检验报告。
3 | 耗材/试剂性能参数 | 无
4 | 配置需求 | 对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求
4.1 | 软件 | 内置大容量存储，支持≥10万条检测结果的存储；配备的软件支持微孔板测试结果与LIS互通互连
| 软件 | 内置标准曲线分析、动力学分析、多波长扫描等功能，支持用户自定义检测程序。
| 报告格式 | 支持多种报告格式，包括图文报告、定量数据和定性分析。
4.2 | 硬件 | 酶联免疫检测仪及所需的电脑、显示器、数据线、热敏纸等硬件设施
5 | 售后服务
5.1 |  | 原厂保修年限：5年质保
5.2 |  | 预防性维修/定期维护保养：每年不少于2次
5.3 |  | 维修响应时间：接到报修电话后2小时内响应，如需现场解决，将派遣合格的维修人员在24小时内到达现场处理故障。
5.4 |  | 配件报价：质保期内所有配件免费更换
★如果需要连接lis系统，其费用由公司承担。
6 | 配套医用耗材（试剂）需求 | √ 无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材
医疗设备配套耗材用量需求表
设备名称 |  | ELISA仪 | 数量 （台/套） | 1 | 预算总金额 （万元） | 10万
临床科室 |  | 检验科 | 联系人： | 吴洪坤 | 联系电话： | 15021260638
序号 | 耗材名称 | 开放/封闭 | 耗材单价（元） | 预估年使用人次 | 耗材预估年使用总金额（万元） | 是否有医保编码
无
合理医疗小组签字： 日期：

## 试剂
医疗设备配套试剂用量需求表
设备名称 |  | ELISA仪 |  |  | 数量（台/套） | 1 |  | 预算总金额（万元） | 10万
临床科室 |  | 检验科 |  |  | 联系人： | 吴洪坤 |  | 联系电话： | 15021260638
序号 | 试剂名称 | 试剂品牌 | 试剂开放/封闭 | 试剂年用量（盒/瓶） | 在用试剂单价（元） | 年检测人次 | 年使用试剂总金额（元） | 检测项目医保收费名称 | 医保代码 | 项目收费金额（元） | 年收费金额（元）
无
合理医疗小组签字： 日期：