## 设备
技术参数需求表
科室:日间诊疗中心
项目名称 | 生物安全柜
预算单价 （万元） | 6
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求 | A2-二级生物安全柜
2 | 设备技术和性能参数
2.1 | 型 别 | II级，A2型，单人单面操作。
2.2 | 气流模式 | 70%循环、30%外排。
★2.3 | 工作区尺寸 | 外部尺寸宽≤1380mm
▲2.6 | 过滤系统 | 采用ULPA级超高效微皱褶无间隔铝制外框过滤器，针对>0.12μm颗粒系过滤效率>99.999%
2.7 | 风机系统 | 具备离心式外转子风机系统，允许电压变化幅度+10%
2.8 | 操作台面 | 前进气孔与工作台面为整块抛光不锈钢钢板一次冲压成形，没有接缝和螺丝。
2.9 | 控制器 | 具备微电脑控制，位于柜体中部倾斜面，易于操作，管理员密码保护参数设定。
★2.10 | 安全监控系统 | 实时数字式显示下降气流和流入气流速度，其数值波动超过20%时有声光报警拉门超过安全位置具有数字提示和声、光报警。
★2.11 | 操作室洁净等级 | 达到美联邦209 E标准1级洁净度或ISO 14644.1标准Class 3级。
▲2.12 | 主体结构 | 主体结构≥1.2mm钢板材料，具备抗菌混合涂层，有效抑制细菌
★2.13 | 操作室结构 | 工作腔两侧与后壁为整块不锈钢钢板一次冲压成形，不得焊接
2.14 | 操作前窗 | 光学透视清晰、无边框，易于清洁和消毒的防紫外线钢化玻璃，具备手拉式上下滑动开启
2.15 | 防泄漏 | 前窗玻璃与操作室侧壁接合处具备增强的侧壁引流孔设计，通过气幕保护防止泄漏。
★2.16 | 紫外灯 | 标配≥30W、254nm消毒紫外灯，易于更换，具有定时开启和定时关闭功能。
★2.17 | 照度 | >800 Lux，荧光灯位于非污染区域。
2.18 | 噪音 | 噪音<65 dBA。
2.19 | 搁手架 | 搁手支架高于工作台面，不会阻挡前进气孔
2.20 | 电源插座及水气接口 | 两个电源插座预留孔分别位于操作室两侧，四个水气接口预留位分别交错位于操作室两侧。
2.21 | 支架 | 配置可水平调节的带万向脚轮固定高度支架，方便移动。
▲2.22 | 定制要求 | 可根据医院回风口位置对安全柜下部的挡板进行调整，不影响回风
3 | 配置需求
3.1 |  | 生物安全柜 1台
3.2 |  | 支架 1套
3.3 |  | 紫外灯管 1根
3.4 |  | 嵌入式防溅电源插座 2套
4 | 售后服务
4.1 |  | 3年质保
5 | 配套医用耗材（试剂）需求 | R 无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材
医疗设备配套耗材用量需求表
设备名称 |  |  | 数量 （台/套） |  | 预算总金额 （万元）
临床科室 |  |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 耗材名称 | 开放/封闭 | 耗材单价（元） | 预估年使用人次 | 耗材预估年使用总金额（万元） | 是否有医保编码
合理医疗小组签字： 日期：

## 试剂
医疗设备配套试剂用量需求表
设备名称 |  |  |  |  | 数量（台/套） |  |  | 预算总金额（万元）
临床科室 |  |  |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话：
序号 | 试剂名称 | 试剂品牌 | 试剂开放/封闭 | 试剂年用量（盒/瓶） | 在用试剂单价（元） | 年检测人次 | 年使用试剂总金额（元） | 检测项目医保收费名称 | 医保代码 | 项目收费金额（元） | 年收费金额（元）
合理医疗小组签字： 日期：