## 设备
技术参数需求表
科室：泌尿外科
项目名称 | 膀胱镜系统
预算单价 （万元） | 100万
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 可以同时兼容膀胱镜、电切镜、输尿管镜、腹腔镜等微创手术
2 | 设备技术和性能参数
2.1.1 | 高清图像处理中心/1台 | ▲兼容性: 可兼容电子输尿管镜，电子腹腔镜，电子膀胱镜等内窥镜，兼容摄像头
2.1.2 |  | 成像: ≥1080P，HDTV成像
2.1.3 |  | 水平分辨率: ≥1100线
2.1.4 |  | 电子缩放:可实现1.0倍、1.2倍、2.0倍
2.1.5 |  | 可USB输出：支持
2.1.6 |  | 数字输出：HD-SDI 、DVI
2.1.7 |  | 模拟输出：VBS 复合、Y/C 同时输出
2.1.8 |  | ▲特殊光观察模式:支持
2.1.9 |  | IR 红外观察：支持
2.1.10 |  | 镜像功能：支持水平 / 垂直镜像、图像翻转
2.1.11 |  | 色彩调节：RGB 三色独立调节≥21级
2.1.12 |  | 亮度 / 对比度 / 锐度：可调
2.1.13 |  | 光源类型：四色高亮度 LED 冷光源
2.1.14 |  | 最大光强：＜5.64W（等效 300W 氙灯亮度）
2.1.15 |  | 调光模式：自动亮度调节≥17 级曝光
2.1.16 |  | 操作面板：彩色 LCD 触控屏≥5.7 英寸
2.1.17 |  | 界面语言：支持 中文简体 / 繁体、英文 等多语言
2.1.18 |  | 预设功能：可存储 ≥ 100 组 手术模式预设
2.1.19 |  | 遥控功能：支持无线遥控、脚踏开关控制
2.1.20 |  | ▲一体化设计：摄像主机与光源必须同一机箱集成，不得分体
2.2.1 | 32寸液晶医用监视器/1台 | 屏幕尺寸：≥31.5英寸
2.2.2 |  | 分辨率：≥3840*2160
2.2.3 |  | 色域：BT.2020/BT.709
2.2.4 |  | 色量：≥10.7亿
2.2.5 |  | 视野角度：≥178°（水平和垂直）
2.2.6 |  | 双画面表示：PIP/POP支持
2.2.7 |  | 翻转模式：支持
2.2.8 |  | HDR：支持
2.2.9 |  | 输入端口：12G-SDI ≥ 2
2.2.10 |  | 输出端口：12G-SDI ≥ 1
2.3.1 | 高清腹腔镜摄像头/1个 | CMOS传感器≥3
2.3.2 |  | 光学变焦≥2倍
2.3.3 |  | 特殊光观察：具备
2.3.4 |  | IR 红外观察：支持
2.3.5 |  | 电子快门功能：具备
2.3.6 |  | 纤维内镜摩尔纹过滤器：具备
2.3.7 |  | 高温高压灭菌：支持
2.3.8 |  | 一键对焦功能：具备
2.3.9 |  | 电动对焦：具备
2.3.10 |  | 控制按钮≥7个
2.3.11 |  | 重量≤295克
2.4.1 | 高清膀胱镜摄像头/1个 | 具备高清画质
2.4.2 |  | 具备采集窄谱光波功能
2.4.3 |  | 具备按钮对焦功能
2.4.4 |  | 具备速锁功能，用于快速连接光学镜
2.4.5 |  | 遥控按钮≥3个
2.4.6 |  | 设置遥控功能≥25种
2.4.7 |  | 支持低温等离子灭菌
2.4.8 |  | ▲重量≤65g
2.5.1 | 气腹机/1个 | 最大充气量≥45升/分钟
2.5.2 |  | 不同流量调节≥三级
2.5.3 |  | 最小流量设置≤0.1l/每分钟
2.5.4 |  | 腹压预置0～30毫米汞柱
2.5.5 |  | 充气模式：具备小腔体模式、大腔体模式
2.5.6 |  | 安全性报警：具备
2.5.7 |  | 进气压力不足显示报警：具备
2.5.8 |  | 自动排烟功能：具备
2.6.1 | 高清腹腔镜/2根 | 视向角≥30°
2.6.2 |  | 可高温高压消毒：具备
2.6.3 |  | 插入部外径：≥10 mm
2.6.4 |  | 光学结构：采用ED 低色散玻璃镜片
2.6.5 |  | 视野角：≥88°
3 | 耗材/试剂性能参数
3.1
3.2
3.3 | …
4 | 配置需求
4.1 |  | 摄像主机光源一体机/1台
4.2 |  | 31寸液晶医用监视器/1台
4.3 |  | 台车/1辆
4.4 |  | 高清腹腔镜摄像头/1个
4.5 |  | 高清膀胱镜摄像头/1个
4.6 |  | 导光束/2根
4.7 |  | 光学视管/2根
4.8 |  | 气腹机/1台
5 | 售后服务
5.1 |  | 整机保修≥36个月，质保范围包括仪器整机和其所有附属配件。保修期自验收签字之日起计算。
5.2 |  | 维修及服务响应时间≤2小时，工程师于24小时内到达现场给出解决方案。供应商在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务。
6 | 配套医用耗材（试剂）需求 | R 无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材
医疗设备配套耗材用量需求表
设备名称 |  |  | 数量 （台/套） |  | 预算总金额 （万元）
临床科室 |  |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 耗材名称 | 开放/封闭 | 耗材单价（元） | 预估年使用人次 | 耗材预估年使用总金额（万元） | 是否有医保编码
合理医疗小组签字： 日期：

## 试剂
医疗设备配套试剂用量需求表
设备名称 |  |  |  |  | 数量（台/套） |  |  | 预算总金额（万元）
临床科室 |  |  |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话：
序号 | 试剂名称 | 试剂品牌 | 试剂开放/封闭 | 试剂年用量（盒/瓶） | 在用试剂单价（元） | 年检测人次 | 年使用试剂总金额（元） | 检测项目医保收费名称 | 医保代码 | 项目收费金额（元） | 年收费金额（元）
合理医疗小组签字： 日期：