## 设备
技术参数需求表
科室:手术室
项目名称 | 医用吊塔
预算单价 （万元） | 4
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 主要用于手术室等临床抢救治疗中的供电、供气终端转接及医疗设备的承载。
2 | 性能部分
2.1 |  | 基础架平缓施加荷载至10000N.m 的试验扭矩，持续10 分钟，法兰盘水平偏角≤0.4。
2.2 |  | 主体材料：横臂及控制箱采用强度高的6063-T6一次挤压成型，上下壁厚度≥8mm， 左右壁厚度≥10mm， 四处转角厚度≥8mm，表面一级氧化及喷塑处理。
2.3 |  | 控制台高度：800mm以上
2.4 |  | 电气要求：电源线路及气源线路和塔体之间没有相对移动，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生
2.5 |  | 气电分离：气体管路、电路在箱体内分开布局，各种医用气体、强弱电、网络输出终端集成均在控制台上，气体管路、电源、电脑通讯线路分隔布置无干涉
2.6 |  | 气体管路：进口气体管路
2.7 |  | 德标气体终端插拔100，000次以上
▲2.8 |  | 吊塔箱体上电源接口、网络接口均采用标准模块化安装设计。吊塔箱体应采用气电模块化设计，气体模块和电气模块可单独更换。（提供第三方检测报告）
2.9 |  | 气体终端颜色及形状不同，以免互混，防止误插；具有通、拔、断三种状态，带原位待接通功能，能带气维修。
2.10 |  | 具有水平旋转的功能，精确定位无漂移
2.11 |  | 托盘：托盘铝合金一次成型，托盘具有浅条纹防滑功能。托盘边沿配置国际标准不锈钢边轨，圆角防撞设计
2.12 |  | 制动类型：机械摩擦阻尼
2.13 |  | 吊塔支撑系统应牢固，无变形现象
2.14 |  | 驱动力矩：<10N·m
2.15 |  | 吊塔平衡臂的旋转应轻便，能稳定地停留在所选择的位置上，在不受外力作用下，不应改变原来的位置
2.16 |  | 气路中各接口处应无渗漏
2.17 |  | 吊塔转动时应平稳、无抖动、无异常声响
2.18 |  | 吊塔在正常和单一故障条件下的对地漏电流分别应不大于5mA和10mA
2.19 |  | 吊塔在正常和单一故障条件下外壳漏电流分别应不大于0.1mA和0.5mA
2.20 |  | 粉末涂料符合环保IEC 62321-5:2013 IEC 62321-4:2013+Amdl:2017等相关认证检测
2.21 |  | 粉末涂料符合 GB/T21866-2008抗菌性检测
2.22 |  | 吊塔的负压吸引系统应能承受500kPa的气压试验，不得出现明显漏气或破裂现象；
▲2.23 |  | 医用吊塔防火等级 V-0（提供第三方检测报告）
2.24 |  | 医用吊塔安全工作载荷 150kg，通过 IEC60601-1 Third edition 的 4 倍承重测试。
2.25 |  | 吊塔正常工作过程中噪音应≤30dB(A)。
▲2.26 |  | 吊塔对接近危险部件的防护等级应通过 GB/T4208-2017 中 IP6X 级别的测试。（提供第三方检测报告）
2.27 |  | 吊塔最大承重≥700kg。
2.28 |  | 吊塔可提供导联线、电源线以及气体管道整体集线收纳方案。
2.29 |  | 吊塔外壳涂膜附着力需达到等级最高为 0，吊塔外壳在中性盐雾试验中评价等级最高为10。
2.3 |  | 吊塔关节轴承可在负载500kg 额定载荷下，运行次数≥16万次。
3 | 技术参数
3.1 |  | 旋转臂长度要求：600～1000mm(长度按照采购方要求定制)
3.2 |  | 横臂厚度≥75mm
3.3 |  | 旋转角度：340°（可调，转动范围能够覆盖病人所需区域）
3.4 |  | 箱体最大负载：300㎏，每层托盘最大配载应不大于42kg,单层托盘具有四倍承重系数安全负载。
3.5 |  | 控制台高度：800mm以上，采用先进的模块化设计，有效确保产品的后续扩展及升级维护
▲3.6 |  | 输液架竖杆双节可伸缩，输液架臂可自由伸缩转动；输液架整体承重＞45kg（提供第三方检测报告）
4 | 配置清单
固定盘：1只 旋转臂：1个 控制台：1 个 不锈钢输液架：1套，高度可调节，挂钩4个 仪器托盘及抽屉：2层托盘，1个抽屉 电源插座（三眼）：6只 ，具有可扩展性 网络RJ45：1套 德式气体终端：压缩空气 1 只、笑气 1 只、吸引气 1 只、麻醉气排放 1 只 、氧气 2 只（可选配各种气体）
5 | 售后服务
5.1 |  | 整机（含配制清单中的所有设备及材料）保修≥3年
5.2 |  | 原厂负责售后服务，并且当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务。
6 | 配套医用耗材（试剂）需求 | þ 无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材
医疗设备配套耗材用量需求表
设备名称 |  |  | 数量 （台/套） |  | 预算总金额 （万元）
临床科室 |  |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 耗材名称 | 开放/封闭 | 耗材单价（元） | 预估年使用人次 | 耗材预估年使用总金额（万元） | 是否有医保编码
合理医疗小组签字： 日期：

## 试剂
医疗设备配套试剂用量需求表
设备名称 |  |  |  |  | 数量（台/套） |  |  | 预算总金额（万元）
临床科室 |  |  |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话：
序号 | 试剂名称 | 试剂品牌 | 试剂开放/封闭 | 试剂年用量（盒/瓶） | 在用试剂单价（元） | 年检测人次 | 年使用试剂总金额（元） | 检测项目医保收费名称 | 医保代码 | 项目收费金额（元） | 年收费金额（元）
合理医疗小组签字： 日期：