## 设备
技术参数需求表
科室：眼科
项目名称 | 医用雾化熏蒸治疗仪
预算单价 （万元） | 4
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 该产品用于人体局部的药物熏蒸及雾化治疗。
2 | 资质认证 | 二类医疗器械
★3 | 设备技术和性能参数 | 该品用于药物局部的熏蒸及雾化治疗。
3.1 | 操作方式 | 配备LED触控液晶屏，支持参数自定义设置与记忆功能，简化重复操作流程。
3.2 | 加热机制 | 采用出风加热与出雾加热双系统，协同工作，升温迅速稳定。
★3.3 | 温度控制 | 设置范围：室温～43 ℃，调节精度：0.5 ℃间隔调整，支持长按连续调节。
3.4 | 温度误差 | 不超过设定值的±1℃。
3.5 | 时间设置 | 工作时间 ：工作时间可在1–60分钟范围内调节，支持1分钟步进与长按连续调节。
3.6 | 雾化率可调 | 20%～100%，1%间隔调整。
3.7 | 送风量可调 | 40%～100%，1%间隔调整。
▲3.8 | 雾化频率 | 2.4 MHz±10%。
▲3.9 | 最大雾化速率 | ≥3 mL/min。
▲3.10 | 雾化粒径 | 中位粒径≤3.5μm，直径小于5μm的雾粒百分比（体积分布）≥75%。
3.11 | 雾化管加热技术 | 采用内壁夹层隐藏式加热导丝技术，管腔通畅无阻，便于刷洗，无卫生死角。
▲3.12 | 雾化管结构 | 雾化管的连接线接头配有密封保护盖，确保密闭状态下，液体与金属接头物理隔绝，结构设计支持整管完全浸泡消毒，消毒更规范、便捷,便于规范清洗与院感管理。
3.13 | 水槽结构 | 雾化水槽和主机采用可分离式设计，便于清洗消毒；雾化水槽和主机横向连接接口，配备防水结构，有效防止液体渗入风险。
3.14 | 安全警示系统 | 测温故障提示、出雾加热故障提示、送风系统故障提示、出风加热故障提示、水槽连接故障提示、缺水提示、超温提示、出风加热检测故障提示。
▲3.15 | 超温安全防护 | 当检测温度高于设定温度时，加热管停止加热，出雾加热图标变成“OFF”状态；当超温≥2 ℃时，循环“嘀嘀”报警音，当温度回落至设定温度，恢复加热；当温度≥45 ℃持续超过10 s，治疗仪停止工作。
★3.16 | 防干烧保护 | 检测到水槽缺水时自动停止工作，防止设备干烧损坏。
3.17 | 治疗结束提示音 | 治疗结束后设有提示音。
3.18 | 全链路材料安全 | 所有与药物和患者接触的部件（雾化管、药杯、水槽）通过国家认可的第三方检测机构出具的药物相容性报告与生物相容性报告。
4 | 耗材/试剂性能参数 | 无耗材，无试剂
5 | 配置需求 | 设备安装在眼科门诊或门诊治疗室、需配置有220v交流电源插座。
6 | 安装要求 | 设备尺寸（长宽高 300 × 250 × 230 mm）、无承重要求, 不能被重压，不需要基建、防护、屏蔽、供电、供水、供气等工程改造，现有电力负荷能解决。
7 | 售后服务 | "医用雾化薰蒸治疗仪"主机（非人为损坏）质保3年, 对售后服务需求提供 2 小时电话响应，12小时内到达现场实施维修。 24小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备机、备件等。质保期内如遇特殊情况可反厂鉴定, 鉴定无法维修可换新机（不包括因人为操作使用不当造成出现的问题）, 不收取任何费用, 零配件产品不在主机质保期内, 如有所损坏需单独购买。超出质保期, 接到报修电话24小时内响应并拿出解决方案,如需上门解决在5日内到达现场给予解决, 所需费用由被维修方承担。
7.1 |  | 原厂负责售后服务承诺应包含以下内容：当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务。原厂必须保证维修更换的零配件，均为原厂全新的零配件。售后服务承诺函需原厂盖章且注明招标项目名称及项目编号。若超过24小时无法排除故障，应提供备用机。
6 | 配套医用耗材（试剂）需求 | R 无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材
医疗设备配套耗材用量需求表
设备名称 |  |  | 数量 （台/套） |  | 预算总金额 （万元）
临床科室 |  |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 耗材名称 | 开放/封闭 | 耗材单价（元） | 预估年使用人次 | 耗材预估年使用总金额（万元） | 是否有医保编码
合理医疗小组签字： 日期：

## 试剂
医疗设备配套试剂用量需求表
设备名称 |  |  |  |  | 数量（台/套） |  |  | 预算总金额（万元）
临床科室 |  |  |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话：
序号 | 试剂名称 | 试剂品牌 | 试剂开放/封闭 | 试剂年用量（盒/瓶） | 在用试剂单价（元） | 年检测人次 | 年使用试剂总金额（元） | 检测项目医保收费名称 | 医保代码 | 项目收费金额（元） | 年收费金额（元）
合理医疗小组签字： 日期：