## 设备
技术参数需求表
科室：门诊手术室
项目名称 | 彩色多普勒超声系统
预算单价 （万元） | 45
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 主要用于麻醉疼痛科超声下可视化引导研究和临床实践
2 | 设备技术和性能参数
★2.1 |  | 采用平板技术，主机和显示屏一体化设计，主机重量：≤7kg，显示器：≥18英寸电容式触摸屏显示器，支持单点、多点、滑动操作
★2.2 |  | 电池运行时间≥400分钟（连续实时扫查状态下）
★2.3 |  | 台车支持电动升降，行程≥25cm
▲2.4 |  | 具备智能穿刺增强技术，线阵探头下穿刺针增强显影自适应调整，无需手动调节；凸阵探头下穿刺针有两种或以上颜色显示
▲2.5 |  | 具备AI智能神经标准切面识别功能，能用不同颜色标识出神经、肌肉、血管等，至少包含臂丛神经、坐骨神经、股神经等多个常用切面的识别
2.6 |  | 内置双探头接口（非扩展接口）
2.7 |  | 数字波束增强器：数字通道≥28672
2.8 |  | 具备PW脉冲多普勒，CW连续波多普勒功能
2.9 |  | 具备自动频谱测量功能
2.1 |  | 具备自动多普勒血管追踪技术
2.11 |  | 具备全屏放大极简模式
2.12 |  | 具备麻醉和疼痛应用软件包
2.13 |  | 内置教学软件，教学软件支持半屏或全屏显示
2.14 |  | 具备自动实时包络和冻结后包络功能
2.15 |  | 支持逐帧的手动回放和速度可调的自动回放功能
2.16 |  | 最大电影内存容量≥450S
2.17 |  | 输入（至少包含）：网络
2.18 |  | 输出（至少包含）：HDMI、USB
2.19 |  | 大容量硬盘≥240G
2.2 |  | 支持手机扫描二维码调阅观察原始图像信息，支持云端自动存储，导出，分析，测量，编辑等功能
2.21 |  | 支持会诊端手机或平板对操作端超声设备参数调整的反向控制，至少包含深度、增益、冻结、存图等
2.22 |  | 超声主机自带通讯模块，无需借助wifi，即可支持实时远程超声会诊。超声设备上可显示4G网络模块
2.23 |  | 线阵探头有效阵元≥192
2.24 |  | 线阵及凸阵探头上自带按键，可远程操控主机，能定义常规的操作如增益、深度、冻结解冻
2.25 |  | TGC分段≤3段，LGC调节≤2段
2.26 |  | 取样容积：0.5–30mm
2.27 |  | 彩色图谱：≥8种
3 | 耗材/试剂性能参数 | 无
3.1
3.2
3.3 | …
4 | 配置需求
4.1 |  | 超声主机一套
4.2 |  | 按键式线阵探头一把
4.3 |  | 按键式凸阵探头一把
4.4 |  | 锂电池三块
4.5 |  | 电动升降台车一台
5 | 售后服务
5.1 |  | 保修期：设备自验收之日起，厂方提供整机免费保修≥3年（需厂方、供应商同时提供保修证明材料）。保修期内厂方需为甲方提供设备故障排除及定期维护保养，其中包含人工服务费、差旅费、维修备件费及仓储运输费等。
5.2 |  | 保外维修：保修期满后,厂方应继续负责设备的零备件供应和设备维修。
5.3 |  | 年度维保：保修期外的整机年度保修合同≤设备总价的6%，保修期内的年度定期预防性维护保养次数，不得少于2次。
5.4 |  | 维修响应时间：接到医院报修之后，4小时内响应，24小时到达现场。48小时内无法修复则需提供备用设备或解决方案以保证甲方医疗工作正常运行。需提供24小时400免费服务电话提供在线技术咨询。
5.5 |  | 软件升级：设备使用期间，用户可免费享受应用软件，操作系统及数据库完善和稳定性升级。
6 | 配套医用耗材（试剂）需求 | R 无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材
医疗设备配套耗材用量需求表
设备名称 |  |  | 数量 （台/套） |  | 预算总金额 （万元）
临床科室 |  |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 耗材名称 | 开放/封闭 | 耗材单价（元） | 预估年使用人次 | 耗材预估年使用总金额（万元） | 是否有医保编码
合理医疗小组签字： 日期：

## 试剂
医疗设备配套试剂用量需求表
设备名称 |  |  |  |  | 数量（台/套） |  |  | 预算总金额（万元）
临床科室 |  |  |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话：
序号 | 试剂名称 | 试剂品牌 | 试剂开放/封闭 | 试剂年用量（盒/瓶） | 在用试剂单价（元） | 年检测人次 | 年使用试剂总金额（元） | 检测项目医保收费名称 | 医保代码 | 项目收费金额（元） | 年收费金额（元）
合理医疗小组签字： 日期：