## 设备
技术参数需求表
科室：门诊手术室
项目名称 | 手术床
预算单价 （万元） | 9万元
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求
2 | 设备技术和性能参数
2.1 |  | 手术床体采用四段式设计，由头板、背板、臀板、腿板、四部分组成。
2.2 |  | 全电动液压手术床，以下体位必须采用电动液压控制：水平升降、头/脚倾、左/右倾、背板上/下折等
2.3 | ▲ | 手术床液压系统应无渗漏现象，液压历时5h，手术台下降距离应不大于 1mm。（提供医疗器械检验所出具的检测报告）
2.4 | ▲ | 在台面最高位空载时，取下所有配套件，横向摆动量≤5mm，水平侧向摆动量≤3mm。（提供医疗器械检验所出具的检测报告）
2.5 |  | 1. 床体在正常位置工作承重≥280kg，在升降过程中极限承重≥350kg。（提供医疗器械检验所出具的检测报告）
2.6 |  | 床体整机的防水等级≥IPX4，脚踏控制器防水等级≥IPX8。（提供医疗器械检验所出具的检测报告）
2.7 | ▲ | 手术床移动轻巧省力，在坚硬的水平地面上，移动手术床的推动力应≤80N。（提供医疗器械检验所出具的检测报告）
2.8 |  | 床面高度可调范围:670mm-1040mm。
2.9 |  | 床面长度≥2050mm ，床面宽度≥510mm。
2.1 |  | 床面头倾≥28°±5°，脚倾≥28°±5°。
2.11 |  | 床面左倾≥22°±5°，床面右倾≥22°±5°。
2.12 |  | 背板上倾≥82°±5°，背板下倾≥43°±5°。
2.13 |  | 腿板上倾≥35°±5°，腿板下倾≥90°±5°，腿板外展≥90°±5°。
4 | 配置需求
4.1 |  | 支身架子
4.2 |  | 重型支肩架
4.3 |  | 支肩架
4.4 |  | 马镫型腿板
4.5 |  | 截石位吊脚架
4.6 |  | 踏足板
4.7 |  | 污物盆
4.8 |  | 大腿支架
4.9 |  | 封闭式头圈
4.1 |  | 四肢体位垫
4.11 |  | 局部减压床垫
4.12 |  | 手抓（左）产科
4.13 |  | 手抓（右）产科
5 | 售后服务 | 仪器在使用过程中，如发生质量问题，维修人员在接到通知后3分钟内响应并给予处理方案，2小时内到达维修现场，24小时内不能修复的，免费提供备用机。
5.1 |  | 所有产品免费质保期5年，质保期内因质量问题提供包修、包退、包换服务。满质保期后所有产品提供免费维修服务，同时零配件至少供应5年(设备未报废处理前满足供应)，免费质保期后维修不收取维修工时费只收更换零配件的费用或者续保。
5.2
6 | 配套医用耗材（试剂）需求 | □ 无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材
医疗设备配套耗材用量需求表
设备名称 |  |  | 数量 （台/套） |  | 预算总金额 （万元）
临床科室 |  |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 耗材名称 | 开放/封闭 | 耗材单价（元） | 预估年使用人次 | 耗材预估年使用总金额（万元） | 是否有医保编码
合理医疗小组签字： 日期：

## 试剂
医疗设备配套试剂用量需求表
设备名称 |  |  |  |  | 数量（台/套） |  |  | 预算总金额（万元）
临床科室 |  |  |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话：
序号 | 试剂名称 | 试剂品牌 | 试剂开放/封闭 | 试剂年用量（盒/瓶） | 在用试剂单价（元） | 年检测人次 | 年使用试剂总金额（元） | 检测项目医保收费名称 | 医保代码 | 项目收费金额（元） | 年收费金额（元）
合理医疗小组签字： 日期：