## 设备
技术参数需求表
科室：门诊手术室
项目名称 | 无影灯
预算单价 （万元） | 9万元
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求
2 | 设备技术和性能参数
2.1 |  | 1. 采用医用级LED冷光源，母灯灯珠数量≥36个，子灯灯珠数量≥15个。
2.2 | ★ | 灯壳外罩采用铝合金材质，宜于散热，表面采用环保粉沫喷塑处理，粉末通过抑菌检测。
2.3 | ▲ | 基础架负载10000N˙m的作用力持续10min，法兰盘水平倾斜角小于0.6°
2.4 | ▲ | 母灯采用液晶触控面板，位于灯盘转轴处，角度可调60°，便于医生操作观察，具有普通照明、明亮照明、腔镜照明，可选配自动模式
2.5 |  | 母灯采用液晶触控面板，位于灯盘转轴处，角度可调60°，便于医生操作观察，具有普通照明、明亮照明、腔镜照明，可选配自动模式
2.6 |  | 母灯具有自定义临床模式，科室可根据临床使用习惯自定义保存3个不同照明参数，一键切换
2.7 |  | 采用圆形旋转平衡臂悬挂系统，六组关节联动、移动轻巧、定位稳定，340度的全方位设计，可满足手术中不同高度和角度的需要
2.8 |  | 母灯具有照度稳定技术，调节光斑大小时，照度会自动补偿，保持中心照度恒定不变。
2.9 |  | ▲母灯可配置自动模式（自动对焦），在1m处上下移动灯盘，照度变化不超过7500lux。（提供医疗器械检验所出具的检测报告）
2.1 |  | 无菌手柄设计，采用PPSU材料，耐受高温高压蒸汽灭菌≥134℃，且便于安装拆卸，清洁消毒，同时手柄具有照度调节功能，通过顺时针/逆时针旋转可改变照度大小。
2.11 |  | ▲采用DC调光技术，非PWM调光，无频闪。（提供医疗器械检验所出具的检测报告）
2.12 |  | ▲手术灯移动轻巧便捷，子母灯上下（Z轴）移动作用力不大于40N，水平（X,Y轴）移动作用力不大于20N。（提供医疗器械检验所出具的检测报告）
2.13 |  | 母灯可配置智能阴影管理系统，开启后，母灯单遮挡无影率实测值≥95%。
▲母灯显色指数Ra实测值≥97。（提供医疗器械检验所出具的检测报告）
2.14 |  | ▲子母灯可一键切换为腔镜模式，母灯腔镜照度≤8500lux，子灯腔镜照度≤500lux，子灯并可选择白光或者绿光。（提供医疗器械检验所出具的检测报告）
▲母灯、子灯显色指数R9实测值≥95。（提供医疗器械检验所出具的检测报告）
4 | 配置需求 | 吊装组件
4.1 |  | 悬臂组件
4.2 |  | 母灯弹簧臂
母灯灯头组件
子灯灯头组件
5 | 售后服务 | 仪器在使用过程中，如发生质量问题，维修人员在接到通知后3分钟内响应并给予处理方案，2小时内到达维修现场，24小时内不能修复的，免费提供备用机。
5.1 |  | 所有产品免费质保期5年，质保期内因质量问题提供包修、包退、包换服务。满质保期后所有产品提供免费维修服务，同时零配件至少供应5年(设备未报废处理前满足供应)，免费质保期后维修不收取维修工时费只收更换零配件的费用或者续保。
5.2
6 | 配套医用耗材（试剂）需求 | □ 无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材
医疗设备配套耗材用量需求表
设备名称 |  |  | 数量 （台/套） |  | 预算总金额 （万元）
临床科室 |  |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 耗材名称 | 开放/封闭 | 耗材单价（元） | 预估年使用人次 | 耗材预估年使用总金额（万元） | 是否有医保编码
合理医疗小组签字： 日期：

## 试剂
医疗设备配套试剂用量需求表
设备名称 |  |  |  |  | 数量（台/套） |  |  | 预算总金额（万元）
临床科室 |  |  |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话：
序号 | 试剂名称 | 试剂品牌 | 试剂开放/封闭 | 试剂年用量（盒/瓶） | 在用试剂单价（元） | 年检测人次 | 年使用试剂总金额（元） | 检测项目医保收费名称 | 医保代码 | 项目收费金额（元） | 年收费金额（元）
合理医疗小组签字： 日期：