## 设备
技术参数需求表
科室：门诊手术室
项目名称 | 监护仪
预算单价 （万元） | 5万元
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 1. 产品为适用于手术室、ICU、CCU病房监护及床边监护的插件式监护仪，通过国家III类注册；
2 | 设备技术和性能参数
2.1 |  | 1. ≥15英寸LED高清液晶显示屏，屏幕为电容屏非电阻屏，分辨率为1280×800像素；
2.2 | ★ | ★具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍，根据心律失常分析结果在每个心拍上进行标注（提供说明书）
2.3 | ▲ | 具有强大的心电抗干扰能力，耐极化电压：±800mV，灵敏度变化范围±5%（需提供注册证或说明书）
2.4 | ▲ | 具有心率变异性分析功能，提供心率变异性相关参数显示，支持RR间期直方图、RR间期差值直方图、散点图、RR间期长度之差的均方根值、RR间期趋势图，用于评价心脏自主神经的活动性，具有重要临床价值（需提供注册证或说明书）
2.5 |  | 模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥2个；
2.6 |  | 具有智能光感器，自动调节屏幕亮度，屏幕支持手势滑动操作，可快速切换界面
2.7 |  | 具备待机模式、夜间模式、体外循环模式、插管模式
2.8 |  | 可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、2IBP、新生儿窒息唤醒等参数模块（需提供注册证）
2.9 |  | 支持3/5/6/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能
2.1 |  | 支持≥27种实时心律失常分析，可识别不规则节律停止和房颤停止并报警
2.11 |  | 1. 具有QT/QTc测量功能，提供QT、QTc参数值， QT/QTc监护适用于成人、小儿和新生儿病人；
2.12 |  | 支持≥240小时趋势表数据和趋势图存储和回顾
2.13 |  | 支持≥3500组NIBP血压列表数据存储与回顾功能
支持≥48小时全息波形的存储与回顾功能
2.14 |  | 支持≥2500组报警事件的存储与回顾功能
产品设计使用年限≥5年
4 | 配置需求 | 主机
4.1 |  | 呼末模块
4.2 |  | 有创模块
5 | 售后服务 | 仪器在使用过程中，如发生质量问题，维修人员在接到通知后3分钟内响应并给予处理方案，2小时内到达维修现场，24小时内不能修复的，免费提供备用机。
5.1 |  | 所有产品免费质保期5年，质保期内因质量问题提供包修、包退、包换服务。满质保期后所有产品提供免费维修服务，同时零配件至少供应5年(设备未报废处理前满足供应)，免费质保期后维修不收取维修工时费只收更换零配件的费用或者续保。
5.2
6 | 配套医用耗材（试剂）需求 | ✓ 无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材
医疗设备配套耗材用量需求表
设备名称 |  |  | 数量 （台/套） |  | 预算总金额 （万元）
临床科室 |  |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 耗材名称 | 开放/封闭 | 耗材单价（元） | 预估年使用人次 | 耗材预估年使用总金额（万元） | 是否有医保编码
合理医疗小组签字： 日期：

## 试剂
医疗设备配套试剂用量需求表
设备名称 |  |  |  |  | 数量（台/套） |  |  | 预算总金额（万元）
临床科室 |  |  |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话：
序号 | 试剂名称 | 试剂品牌 | 试剂开放/封闭 | 试剂年用量（盒/瓶） | 在用试剂单价（元） | 年检测人次 | 年使用试剂总金额（元） | 检测项目医保收费名称 | 医保代码 | 项目收费金额（元） | 年收费金额（元）
合理医疗小组签字： 日期：