## 设备
技术参数需求表
科室: 门诊手术室
项目名称 | 高频电刀
预算单价 （万元） | 5
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求： | 适用于所有外科手术，配合电外科或能量外科器械处理组织切割和凝血
2 | 设备技术 和性能参数
2.1 |  | 采用智能组织感知技术，实时侦测组织阻抗变化，配合单极和双极附件处理组织切割和凝血
2.2 |  | 单极切割、单极凝血和双极功能为三个独立的功能区域，均具备独立显示屏、独立功率调节按钮和独立模式选择
2.3 |  | 单极切割模式≥2种，功率调节1-300W；单极凝血模式≥3种，功率调节1-120W
▲2.4 |  | 具备双路电凝功能，支持同台两支单极手术器械使用，功率互不干扰
2.5 |  | 双极模式≥3种，功率调节1-90W
2.6 |  | 具备智慧组织感应技术，≥2000万次/秒侦测组织阻抗，根据组织特性实时精准调控能量，保证切割不同组织始终流畅
2.7 |  | 具备能量补偿算法，精确补偿链路损耗，不惧老化衰减，确保组织接收能量始终等于设定值
2.8 |  | 系统监测阻抗安全值，若超出安全范围，设备停止输出
▲2.9 |  | 具备中性电极监测电路，连续性监测中性电极与主机或病人之间的连接状态，并提供相应报警
2.1 |  | 支持连接成人或新生儿类型中性电极，支持连接双片类型中性电极
2.11 |  | 对应有独立的三个脚踏接口，≥2个单极脚控开关接口，1个双极脚控开关接口
2.12 |  | 有记忆功能，可一键恢复上次关机前的电刀参数设置
2.13 |  | 具备自检功能，可诊断设备的连接及工作状况，根据出现的问题报警提示
2.14 |  | 系统可以提供软件升级，保证设备在有效使用年限年内具备最新的技术版本，满足不断发展的手术需求
▲2.15 |  | 可兼容其他品牌电外科器械
2.16 |  | 主机有效使用年限至少为10年
3 | 配置需求： | 主机×1，电源线×1，单极脚踏×1，双极脚踏×1，一次性单极电刀笔×1，一次性双极电刀笔×1，负极板连接线×1， 中性电极片 10 张，平台推车×1
4 | 售后服务： | 质保期2年
5 | 配套医用耗材（试剂）需求 | □ 无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材
医疗设备配套耗材用量需求表
设备名称 |  |  | 数量 （台/套） |  | 预算总金额 （万元）
临床科室 |  |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 耗材名称 | 开放/封闭 | 耗材单价（元） | 预估年使用人次 | 耗材预估年使用总金额（万元） | 是否有医保编码
合理医疗小组签字： 日期：

## 试剂
医疗设备配套试剂用量需求表
设备名称 |  |  |  |  | 数量（台/套） |  |  | 预算总金额（万元）
临床科室 |  |  |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话：
序号 | 试剂名称 | 试剂品牌 | 试剂开放/封闭 | 试剂年用量（盒/瓶） | 在用试剂单价（元） | 年检测人次 | 年使用试剂总金额（元） | 检测项目医保收费名称 | 医保代码 | 项目收费金额（元） | 年收费金额（元）
合理医疗小组签字： 日期：