## 设备
技术参数需求表
科室：门诊手术室
项目名称 | 麻醉机
预算单价 （万元） | 18万元
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 整机通过NMPA认证
2 | 设备技术和性能参数
2.1 |  | 工作温度：10-40°C，相对湿度≤93%；
2.2 | ★ | ≥12.1英寸彩色电阻屏，分辨率800*600；
2.3 |  | 电气一体化开关，具有开机自检、快速启动功能、待机功能，关机延迟提醒
2.4 |  | 具备嵌入式顶光照明系统，LED灯泡数量≥8个，且照明亮度无极可调；
2.5 |  | 后备锂电池，使用时间≥120分钟
2.6 |  | 具有3个以上辅助网电源插座，1个交流电源接口，4个辅助输出电源接口，1个RJ45接口，1个USB接口，1个DB9接口，为围术期设备提供电源支持；
2.7 |  | 主机机身正面具备个3模块插槽，可与同品牌的插件式监护仪实现模块共享。监测CO2、AG、BIS、O2、EEG等监测；
2.8 | ★ | 可选配具有国际专利的AGSS废气回收系统，自主吸引废弃排空，同时有效的保证麻醉气体不会被排出浪费。
2.9 |  | 氧气，笑气，空气三气源，可进行非纯氧供气，工作压力为0.28~0.6Mpa，可选配辅助供氧；
2.1 |  | 电子流量计，氧、笑、空调节范围：0-10L/min，调节精度0.05 L/min，调节分辨率10%，适合低微流量麻醉手术；
2.11 |  | 具备机械的笑、氧联动装置，不受停电影响，保证任何流量下氧浓度≥25%
2.12 |  | 快速充氧范围25 - 75 L/min。
气动电控呼吸机；
适用范围：成人、小儿和婴幼儿；
具有回路泄漏、顺应性、新鲜气体自动补偿功能，保证潮气量所设即所得；
通气模式：VCV、PCV、SIMV-VC、SIMV-PC、CPAP/PSV，选配PRVC、SIMV-PRVC、PSVPro；
VCV模式下潮气量设定范围：15～1500ml；
PCV模式下潮气量控制范围：5～1500ml；
呼吸频率设定范围：4～100次/min；
吸呼比设定范围：4:1～1:10；
吸气压力设定范围：5～70 cmH2O，步长1 cmH2O；
| ★ | 呼吸力学监测：标配压力波形、流速波形、容量波形，可选CO2波形、EEG脑电波形，最多能够5道波形同屏显示集成式、一体化回路，无需工具可徒手拆卸，回路与主机无管路连接，回路容积≤2.5L；
一体化回路采用PPSU材料制作，回路整体可134℃高温高压消毒；
标配2个钠石灰罐，安装时能使用单手操作、扣式安装，容量≥2L；
具备用于排除呼气端积水的上提式排水阀，确保测量精确，排水阀采用无积水杯式设计，无需拆卸、支持术中排水，防止麻醉气体泄漏；
可选择氧气或空气作为机械通气驱动源
| ★ | 回路泄漏量不应超过65ml/min。
双罐位，高品质七氟醚蒸发罐，具有温度、压力、流量补偿功能，具备转运T模式，安全互锁功能；
挥发罐容量大于300ml；
具备窒息、窒息≥2min报警、持续气道压力高、压力受限报警、负压报警、气道压力上下限报警、吸入和呼出潮气量上下限报警、分钟通气量上下限报警、吸入和呼出氧浓度上下限报警、吸入和呼末CO2浓度上下限报警、吸入和呼末N2O浓度上下限报警、吸入和呼末麻醉气体浓度上下限报警、BIS信号质量弱等生理报警功能。
中央刹车系统：单踏板控制、开合一体式，解锁和锁定为同一踏板
2个大容量旋转抽屉;
可选配隔离变压器，有效保障医生用电安全；
4 | 配置需求
4.1 |  | 麻醉机主机
4.2 |  | 七氟醚挥发罐
4.3 |  | 氧气
4.4 |  | 笑气
4.5 |  | 空气
4.6 |  | 可充气麻醉面罩
4.7 |  | 硅胶波纹管
5 | 售后服务 | 仪器在使用过程中，如发生质量问题，维修人员在接到通知后3分钟内响应并给予处理方案，2小时内到达维修现场，24小时内不能修复的，免费提供备用机。
5.1 |  | 所有产品免费质保期5年，质保期内因质量问题提供包修、包退、包换服务。满质保期后所有产品提供免费维修服务，同时零配件至少供应5年(设备未报废处理前满足供应)，免费质保期后维修不收取维修工时费只收更换零配件的费用或者续保。
5.2
6 | 配套医用耗材（试剂）需求 | □ 无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材
医疗设备配套耗材用量需求表
设备名称 |  |  | 数量 （台/套） |  | 预算总金额 （万元）
临床科室 |  |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 耗材名称 | 开放/封闭 | 耗材单价（元） | 预估年使用人次 | 耗材预估年使用总金额（万元） | 是否有医保编码
合理医疗小组签字： 日期：

## 试剂
医疗设备配套试剂用量需求表
设备名称 |  |  |  |  | 数量（台/套） |  |  | 预算总金额（万元）
临床科室 |  |  |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话：
序号 | 试剂名称 | 试剂品牌 | 试剂开放/封闭 | 试剂年用量（盒/瓶） | 在用试剂单价（元） | 年检测人次 | 年使用试剂总金额（元） | 检测项目医保收费名称 | 医保代码 | 项目收费金额（元） | 年收费金额（元）
合理医疗小组签字： 日期：