## 设备
技术参数需求表
科室:检验科
项目名称 | 高速冷冻离心机
预算单价 （万元） | 9
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 可以用于实时定量 PCR核酸的提取；2 mL 以下体积样品的梯度离心和小样品提纯
2 | 设备技术和性能参数
2.1 | 最大转子容量 | 48×1.5/2.0mL 离心管，16×5.0mL 离心管，6×15mL 锥形管，6×50 mL 锥形管，2×MTP 工作板
2.2 | 最大相对离心力★ | ≥30,130×g(17,500 rpm)
2.4 | 转子类型 | PTFE涂层转子，耐化学腐蚀 性更强
2.5 | 快速锁定 | 快速锁定转子盖：旋转1/4圈可快速打开或锁紧转子或锁紧转子
2.6 | 快捷程序 | 具备快捷程序按键，可存储多个程序
2.7 | 自动转子识别和失衡检测 | 自动转子识别和自动转子失衡检测，离心更安全
2.8 | 气密性转子★ | 气密性转子，由HPA 进行测试并认证，符合 IEC 1010-2-020 annex AA标准
2.9 | 转子寿命 | 转子的使用寿命可≥100,000次
2.1 | 从零加速至最高转速所需时间 | 14秒
2.11 | 从最高转速减速至零所需时间： | 15秒
2.12 | 瞬时离心★ | 具备单独的瞬时离心按键，方便操作
2.13 | 噪音 | 最高转速时噪音水平 <54 dB(A)
2.14 | 转子和附件灭菌 | 转子和附件可高温高压灭菌(121℃,20分钟)
2.15 | 计时功能 | 定时计时功能，达到预定转速后开始计时
2.16 | 刹车功能 | 具备软刹车功能，防止样品重悬
2.17 | 按键方式 | 按键式和旋钮式两种可选
2.18 | 产品认证 | CE 认证，CFDA 认证，产品符合 IVD(98/ 79/EG ) 欧洲标准
2.19 | 温控范围 | –11 °C 至 40 °C，所有转子在最高转速时，均可维 持 在 4 ℃
2.2 | 压缩机 | 动态压缩机控制技术,降低振动，保护样品
2.21 | 持续制冷功能 | 离心结束后仍可保持设定温度
2.22 | FastTemp pro自动快速制冷编程功能 | 可以再在设定的日期和 时间进行自动制冷；既可设置在特定的日期，也可以设置自动 重复。只需要在下班离开实验室时，打开Standby 待机模式， 然后FastTemp pro功能在早上实验开始前自动预冷。
2.23 | 自动待机功能 | 自动待机功能，8小时无使用后自动关机，降低能耗
2.24 | 冷凝水槽 | 内置冷凝水槽，避免冷凝水积聚，防止腐蚀
3 | 配置需求
3.1 |  | 适配以上转子
5 | 售后服务 | 1年质保
6 | 配套医用耗材（试剂）需求 | ☑ 无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材
医疗设备配套耗材用量需求表
设备名称 |  | 高速冷冻离心机 | 数量 （台/套） | 1 | 预算总金额 （万元） | 30
临床科室 |  | 检验科 | 联系人： | 李江燕 | 联系电话： | 13621679839
序号 | 耗材名称 | 开放/封闭 | 耗材单价（元） | 预估年使用人次 | 耗材预估年使用总金额（万元） | 是否有医保编码
合理医疗小组签字： 日期：

## 试剂
医疗设备配套试剂用量需求表
设备名称 |  |  |  |  | 数量（台/套） |  |  | 预算总金额（万元）
临床科室 |  |  |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话：
序号 | 试剂名称 | 试剂品牌 | 试剂开放/封闭 | 试剂年用量（盒/瓶） | 在用试剂单价（元） | 年检测人次 | 年使用试剂总金额（元） | 检测项目医保收费名称 | 医保代码 | 项目收费金额（元） | 年收费金额（元）
合理医疗小组签字： 日期：