## 设备
技术参数需求表
科室：口腔科
项目名称 | 小型全自动清洗消毒器
预算单价 （万元） | 11万元
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 主要用于消毒供应室器械清洗消毒
2 | 设备技术和性能参数
2.1 |  | 独有的全不锈钢外壳，绝缘保温的隔热层，不仅能最大限度的节约热力能源，还能有效地吸收噪音。 高品质镜面不锈钢材质清洗舱和清洗管路系统 安全、高效的进水、排水管路。 配有高防护等级的电缆线。
2.2 |  | 独有的喷淋旋转臂，可三维动态可变方向全方位连续喷淋冲洗。 具有优化排列的喷孔数量和角度，配合转臂转速，使清洗效果达到最佳。 上层清洗架与水路直接连接，能最大程度的利用清洗空间。
2.3 |  | 大流量循环泵，能保证舱体内有足够的水流量循环。 双层不锈钢过滤系统，粗过滤器、精过滤器，其中牙科手机接头内的过滤网过滤精度达50μm。 精确的清洗液、上油液（选配）分配管路系统，并且可以根据清洗液、上油液浓度，设计管路系统流量。
2.4 |  | 机器根据标准程序进行器具的清洗消毒处理。 手术器械程序（对应程序一）有清洗和消毒两阶段组成，清洗阶段可防止血块变性，随后的消毒阶段包括持续2.5分钟的93度高温消毒。该程序适合常规处理，符合EN ISO 15883标准的耐高温型器具，也是处理带转动结构（牙科手机）等器具的理想选择。
2.5 |  | 可以根据用户要求订制其他清洗架
3 | 耗材/试剂性能参数
3.1 |  | 中性多酶清洗液
4 | 配置需求
4.1 |  | 容积： 180L 材质： 316L镜面覆膜面不锈钢板 对接口：清洗架注水口位于清洗舱的后部中间，以保证清洗架方便对接且占用较少的舱体空间 使用寿命：10年/15000次循环 主体保温：12mm橡塑海绵
4.2 |  | 开门方式：手动电子安全门锁 门结构：单密封门,玻璃视窗 安全联锁：关门未关到位或者未关闭程序不可运行，电子安全门锁程序运行过程不得开门,可使用特殊工具应急开门 门压紧方式：门采用被动压紧方式（机构锁紧），密封可靠 门胶条：特制硅橡胶而成
4.3 |  | 带热风干燥功能 核心配件:循环泵、排水泵等均为进口品牌； 计量泵：标配1个（1个中性多酶清洗液 ） 循环泵：流量最大500L/min，最大功率600W 排水泵：独立排污泵排水 空气过滤器：标配前置过滤器F4,高效过滤器H13 风机 进口高压风机，最大流量120（立方米/小时）,最大功率700W
4.4 |  | 网络协议：可扩展支持工业以太网，支持TCP/IP等众多网络协议。 功耗：极低的功耗，极低的对外电磁干扰（EMI） 接口：带有多种通讯接口RS485，RS232，IIC总线扩展接口等； 工作温度：工作温度在0℃～40℃范围内，可在恶劣的工业环境中稳定工作 "
4.5 |  | 界面显示：高清7英寸，电阻屏触摸屏，显示各部件输入输出状态，报警信息显示。 系统权限：系统可靠，操作分权限管理，更安全； 屏幕颜色：65K真彩触摸屏； 屏幕尺寸：7.0英寸； 分辨率：分辨率为800 × 480； 触摸方式：电阻式 "
4.6 |  | 流程控制：预洗、清洗、漂洗一、漂洗二、消毒、干燥 温度指示器：A级精度温度传感器采集温度，显示精确度0.1℃。
4.7 |  | 管理权限：五级管理权限 操作员：可进行开关门操作，启动停止运行程序； 工艺员：辅助功能参数查看及修改； 管理员：程序参数修改、安全报警确认； 维修人员：系统参数设置、手动操作、安全报警确认； 制造商：恢复出厂设置、安全报警确认、修改硬件配置和需购买的功能的授权等。"
4.8 |  | 安全保护:超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源；防干烧保护装置：水位低造成加热管干烧时，系统自动切断加热电源。具有安全冷却锁，温度高于安全温度不允许开门。
5 | 售后服务
5.1 |  | 承诺向用户提供满足要求的全新、高品质产品。 承诺安排专业工程师提供指导性的设备调试、使用培训、维护培训等服务。 承诺对仪器设备,安装运行一年内免费保修，终身维护。保修期外零部件只收成本费。 承诺接到用户通知后24小时内做出响应并提出解决方案；若需现场服务，技术人员将在72小时内到达现场维修。 承诺为用户培训技术人员，使其胜任基本的运行、维护工作。 承诺长期供应各类运行维修配件。 承诺售后服务由专人负责，建立售后用户服务档案，定期了解用户使用情况和意见，解决用户疑问。
6 | 配套医用耗材（试剂）需求 | R 无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材
医疗设备配套耗材用量需求表
设备名称 |  |  | 数量 （台/套） |  | 预算总金额 （万元）
临床科室 |  |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 耗材名称 | 开放/封闭 | 耗材单价（元） | 预估年使用人次 | 耗材预估年使用总金额（万元） | 是否有医保编码
合理医疗小组签字： 日期：

## 试剂
医疗设备配套试剂用量需求表
设备名称 |  |  |  |  | 数量（台/套） |  |  | 预算总金额（万元）
临床科室 |  |  |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话：
序号 | 试剂名称 | 试剂品牌 | 试剂开放/封闭 | 试剂年用量（盒/瓶） | 在用试剂单价（元） | 年检测人次 | 年使用试剂总金额（元） | 检测项目医保收费名称 | 医保代码 | 项目收费金额（元） | 年收费金额（元）
合理医疗小组签字： 日期：