## 设备
技术参数需求表
项目名称 | UBE手术系统
预算单价 （万元） | 15
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
★1 | 基本要求 | 可应用于脊柱内镜下治疗腰椎间盘突出，颈腰、椎间盘消融，膝关节、肩关节、髋关节及小关节（腕、踝、肘）、关节软骨、腱性疾病手术、半月板成形术、减压术及韧带、关节修复重建等手术；一台主机可用于脊柱内镜手术，也可用于关节镜手术。
★1.1 |  | 获得国家Ⅲ类注册
2 | 设备技术和性能参数
2.1 | 主机性能指标 | 电源：AC220V ，50Hz
★2.2 |  | 工作频率：100KHz
2.3 |  | 作计时：0-99s循环计时（要求在设备上有对应显示界面）
2.4 |  | 整机输出功率：≤350W
2.5 |  | 设备采用等离子技术，治疗温度低，切割、消融和止血等过程都在40-70℃内完成
★2.6 |  | 具备阻抗侦测和自动能量检测技术，具有热损毁深度监控系统
2.7 |  | 主机可自动识别电极、脚踏的连接状态
2.8 |  | 可根据不同刀头自动设置默认功
2.9 | 显示界面 | 按键式操作界面，采用LED数码显示，面板密封防水设计
2.1 |  | 具备阻抗（IMPEDANCE）、功率（POWER）、时间（TIME）显示功能
2.11 |  | 具备切割（ABLATION1）、消融（ABLATION2）、止血（PLACOAG）三种工作模式
2.12 | 脚踏开关 | IP68级防水防尘设计
★2.13 |  | 具备控制输出模式的切换、输出能量调节功能
4 | 配置需求
4.1 | 主机 | 1台
4.2 | 脚踏开关 | 1件
4.3 | 手术电极 | 1件
5 | 售后服务
5.1 | 保修期内 | 整机设备保修壹年
5.2 | 保修期外 | 不收任何维修费、差旅费、人工费等费用，只收取零配件成本费
6 | 配套医用耗材（试剂）需求 | □无配套一次性耗材（试剂）
☑有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 ☑封闭）
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。