## 设备
技术参数需求表
项目名称 | 输注系统
预算单价 （万元） | 15
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 用于床旁输液管理和电源管理，实现输液智能化作业
2 | 设备技术和性能参数
2.1 |  | 以每2个通道为基本单位增减，支持≥16通道，泵即插即用，与系统数据无缝连接
2.2 |  | 只需一根电源线，可为站内输液泵/注射泵模块集中供电
2.3 |  | 任意输注模块之间具备联机功能，满足用户的连续输液功能需求
▲2.4 |  | 输注泵可升级接入同品牌监护仪中央站，实现监护仪和输注泵信息同屏查看
2.5 |  | 通过中央站可远程控制系统内输液泵、注射泵，支持速度、预置量、快进等参数远程设置及更改。
▲2.6 |  | 注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5%
2.7 |  | 速率范围：0.01-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h
2.8 |  | 快进流速范围：0.01-2300ml/h，具有自动和手动快进可选
2.9 |  | 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量
▲2.10 |  | 支持注射器规格：1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml
2.11 |  | 注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹，无需手动操作
▲2.12 |  | 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液
2.13 |  | 注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、微量模式和间断给药模式
2.14 |  | 标配药物库，可存储≥3000种药物信息
★2.15 |  | 主机具备输液停止键硬按键，独立设计不与其他功能混用，确保操作安全
2.16 |  | 标配≥3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作
2.17 |  | 支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色
2.18 |  | 压力报警阈值至少15档可调
2.19 |  | 靶控模式至少支持三种药物：丙泊酚，瑞芬太尼，苏芬太尼
3 | 耗材/试剂性能参数 | 无
4 | 配置需求
4.1 |  | 输液信息采集系统主机 5套
4.2 |  | 注射泵主机，药物库功能 10台
4.3 |  | 注射泵主机，药物库功能，靶控模式 10台
4.4 |  | 滚轮推车支架 5台
5 | 售后服务
5.1 |  | 整机（含配制清单中的所有设备及材料）保修≥3年
5.2 |  | 原厂负责售后服务，并且当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务
6 | 配套医用耗材（试剂）需求 | þ 无配套一次性耗材（试剂）
¨ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。