## 设备
技术参数需求表
项目名称 | 宫腔镜系统
预算单价 （万元） | 150
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 4K医用宫腔镜摄像系统与光学宫窥镜配合使用，分辨率高达4096×2160，全4K影像链。给妇科宫腔镜手术展现出更加清晰细致的画面，更接近真实色彩的BT.2020色域,让宫腔镜手术更加安全。
2 | 资质认证 | 必须按照国家规定提供设备的医疗器械注册证或备案表
3 | 设备技术和性能参数 | 此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标、报警及安全要求、不良事件情况等
3.1 |  | 4K宫腔镜*2
3.1.1 |  | 主体镜工作长度205mm，外径5/6mm；
3.1.2 |  | 持续对流，含无创末端，与内窥镜连体设计，高流量特性，进出水通道更通畅；
3.1.3 |  | 镜-鞘一体化，医生易操作，无需反复拆卸。可保护镜子不易受损，镜子寿命更长；
3.1.4 |  | 进出水通道可360度旋转，避免宫颈口损伤，防止水路管缠绕；
★3.1.5 |  | 全自动闭合磁性阀门操作通道，喇叭型操作插口更方便 （要求提供第三方质检报告或专利证书作为证明材料）；
3.1.6 |  | 诊断-治疗一体，无创头端设计。外鞘直径更小。患者可免扩宫，缩短手术时间；
★3.1.7 |  | 器械手柄可360度旋转，医生易操作，手术中更加方便；（要求提供第三方质检报告或专利证书作为证明材料）
★3.1.8 |  | 器械可拆卸，分为钳芯和手柄，易操作，节约试用成本；
3.2 |  | 4K摄像头*1
3.2.1 |  | 分辨率：≥4096×2160像素（宽高比17:9）的图像采集；
▲3.2.2 |  | 光电耦合器：4K超高清3CMOS图像传感器；
3.2.3 |  | 标准C-Mount接口：尺寸≥4个（f=18mm、f=21mm、f=25mm、f=14~32mm）等4K光学物镜连接，满足不同手术的需求；
3.2.4 |  | 具有电子放大功能可调：放大倍数≥2.5倍；
3.2.5 |  | 摄像头功能按键：≥2个；
3.2.6 |  | 按键功能设定：≥6种；
3.2.7 |  | 摄像头重量：≤160g；
3.2.8 |  | 消毒方式：可进行环氧乙烷气体消毒灭菌、戊二醛浸泡消毒以及低温等离子消毒；
3.3 |  | 4K摄像系统主机*1
★3.3.1 |  | 主机输出分辨率：分辨率≥4096×2160像素，同时可输出1920*1080p
★3.3.2 |  | 摄像主机具有CE认证
3.3.3 |  | 图像色彩空间标准：BT.2020标准；
▲3.3.4 |  | 视频输出接口：≥7个，HDMI2.0×2（4K超高清输出和1920*1080高清输出）、3G-SDI×4（4K超高清输出）；3G-SDI×1(全高清输出)；
3.3.5 |  | 电子放大功能：放大倍数≥2.5倍；
3.3.6 |  | 自动白平衡功能：具备；
▲3.3.7 |  | 烟雾去除功能：具备烟雾去除功能，可降低图像中的烟雾干扰，保证图像清晰；
3.3.8 |  | 血管增强功能：具备血管增强功能，突出血管的形态，清晰显示组织层次及血管走向；
3.3.9 |  | 宽动态功能：具备宽动态功能，调整过亮过暗处，使图像亮度均一，轮廓清楚；
3.3.10 |  | 全自动测光（暗处修正）：具备（对暗处区域进行信号强化，从而保持能正常且清晰观察）；
3.3.11 |  | 自动曝光：≥255档可调；
3.3.12 |  | USB3.0接口：≥1个；
3.3.13 |  | 具备USB介质刻录高清动态影像和图片：
3.3.14 |  | 自动增益：≥63档可调；
3.3.15 |  | 构造强调功能：≥31可调；
3.3.16 |  | 色彩精准度调整：≥12个色度精准调整；
3.3.17 |  | 色彩范围调整：≥±127档可调；
3.3.18 |  | 电气安全类别：满足最高CF型（可提供证明材料），确保手术的安全性，特别是心外科、神经外科手术；
3.3.19 |  | 兼容主流品牌4K刻录机，实现4K超高清手术视频及图像的记录。
3.4 |  | 医用内窥镜LED冷光源*1
3.4.1 |  | 光源：超高亮度LED冷光源；
3.4.2 |  | 色温：≥6000K；
3.4.3 |  | 使用时间：≥30000小时；
3.4.4 |  | 色彩显示指数：≥90；
3.4.5 |  | 亮度调节：≥20档手动可调；
3.4.6 |  | 功耗：≤100W。
3.5 |  | 导光束*2
3.5.1 |  | 有效直径≥3.5mm；
3.5.2 |  | 工作长度≥3米
3.6 |  | 32寸4K医用监视器*1
3.6.1 |  | 液晶医用监视器：具备；
3.6.2 |  | 尺寸：≥32寸；
3.6.3 |  | 分辨率：≥3840×2160；
3.6.4 |  | 宽高比：16:9；
3.7 |  | 气腹机*1
★3.7.1 |  | 主机具有FDA认证
3.7.2 |  | 最大气体流速≥40升/分钟
▲3.7.3 |  | 具有墙体供气，气瓶供气模式
▲3.7.4 |  | 显示屏≥5.7英寸，提供中文操作界面，可显示压力，流速等
▲3.7.5 |  | 压力精度不超过±1mmgh
3.7.6 |  | 完善的安全保护功能，包括配置有排烟系统，污染警告，故障报警。
3.7.7 |  | 具有过压安全保护功能，过压大于3mmHg的时间超过3秒，自动启动排气功能；过压大于3mmHg的时间超过5秒，状态栏显示信息,并及时报警；如果实际压力大于30mmHg的时间超过5秒，则注气停止。
4 | 配置需求 | 4K宫腔镜，2.9mm*2 ；连续灌流鞘*2；4K摄像头*1；4K摄像系统主机*1；医用内窥镜LED冷光源*1 ；导光束，3.5mm*2；32寸4K医用监视器*1；气腹机*1；医用台车*1
5 | 售后服务 | 售后服务承诺由原厂和投标商共同盖章出具。原厂负责售后服务，并且当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务。
5.1 | 整机质保 | 整机（含配制清单中的所有设备及材料）保修≥3年
6 | 配套医用耗材（试剂）需求 | þ 无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。