## 设备
技术参数需求表
项目名称 | 4K荧光腹腔镜手术系统
预算单价 （万元） | 110
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 全链路4K整机要求：所投4K荧光摄像系统、荧光冷光源、4K荧光腹腔镜为同一生产企业，以确保其成像稳定性。
2 | 设备技术和性能参数
2.1 | 设备类型 | 设备类型：I类CF型
2.2 | 分辨率设置功能 | 支持3840×2160
★2.3 | 近红外光成像 | 产品能对 850nm±30nm 波长的近红外光照明物体成像
2.4 | 显示模式 | 具备白光图像、黑白荧光图像、融合图像等。
▲2.5 | 荧光灵敏度 | ICG浓度≤0.04ug/mL
2.6 | 输出帧率 | 60Hz
2.7 | 细节滤镜功能 | 具备≥3种
2.8 | 光学变焦 | ≥2倍
▲2.9 | 摄像头按键 | ≥4个按键,可设置≥20种快捷功能参数
▲2.10 | 摄像头水平分辨力 | ≥3000 线
2.11 | 响应速度 | 摄像头抓取的图像与显示屏显示的图像之间的最低延迟时间≤50ms
2.12 | 放大/缩小功能 | 产品具有电子放大功能，最大电子放大≥4倍；具有电子缩小功能
▲2.13 | 内部储存功能 | 主机内置2TB硬盘，用于图像和视频文件的存储，支持导出和格式化选择
2.14 | 外部储存功能 | USB接口用于数据存储和数据导出
2.15 | 具备多种信号接口 | 3G-SDI、HDMI 、DP、12G-SDI的数据输出接口
▲2.16 | 网线接口 | 用于设备联网操作以进行软件升级，支持TCP/IP协议
2.17 | 设备类型 | 设备类型：I类CF型
2.18 | 照明模式 | 光源主机提供“白光”和“荧光”两种照明模式
★2.19 | 荧光波长 | “荧光”模式是近红外光激光与白光同时输出，荧光”模式下的激光部分的峰值波长为785nm士1nm，半高宽5nm。
▲2.20 | 总光通量 | 光源的输出总光通量≥2400lm
2.21 | 输出安全标准测试值 | 激光输出安全标准测试值≤41 mW
2.22 | 视向角 | 视向角≥30°
★2.23 | 波段中心角分辨力 | 810nm-820nm 波段中心角分辨力≥6.5C/(°)
▲2.24 | 有效景深范围(mm) | 3-210㎜
2.25 | 长度、直径 | 工作长度L≥300mm，直径≤11mm
▲2.26 | 高温高压灭菌 | 高温高压灭菌≥500次
▲2.27 | 水平分辨力 | 支持水平分辨力≥1800线
2.28 | 4K显示器 | 屏幕尺寸≥42英寸，对比度≥500:1，4K分辨率（3840×2160）
2.29 | 医用台车 | 立体分层、稳固耐用，简洁美观，易于清洁
2.3 | 流量调节范围 | 最大气体流速≥40升/分钟
2.31 | 供气模式 | 具有墙体供气，气瓶供气模式
2.32 | 显示屏 | 显示屏≥5英寸，提供中文操作界面，可显示压力，流速等
2.33 | 压力调节 | 压力精度不超过±1mmgh
2.34 | 报警功能 | 完善的安全保护功能，包括配置有排烟系统，污染警告，故障报警。
3 | 耗材/试剂性能参数 | 无
4 | 配置需求
4.1 | 4K荧光内窥镜摄像系统 | 1台
4.2 | 医用内窥镜荧光冷光源 | 1台
4.3 | 导光束 | 1根
4.4 | 4K腹腔镜内窥镜 | 1根
4.5 | 内窥镜用气腹机 | 1台
4.6 | 4K医用监视器 | 1台
4.7 | 台车 | 1台
5 | 售后服务
5.1 | 质保年限 | 质保≥3年
5.2 | 维保 | 当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务。
6 | 配套医用耗材（试剂）需求 | √ 无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）