## 设备
技术参数需求表
项目名称 | 超声高频外科集成手术设备
预算单价 （万元） | 10
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
★1 | 基本要求 | 主机可以兼容超声及高频电能两种能量，发生器获批三类注册证，纯超声能量达到可安全处理 7mm 及以下血管。适用于普外科、泌尿外科、胸外科、胃肠外科、肝胆外科、头颈外科、甲乳外科等
2 | 设备技术和性能参数
2.1 |  | 纯超声能量达到可安全处理 7mm 及以下血管。
2.2 |  | 主机输入电源：AC 220V±22V，频率50/60Hz，最大功率1000VA
2.3 |  | 多功能支持：支持超声能量输出和高频电能输出，适配多种手术场景。
2.4 |  | 可同时连接1把超声刀头、2把单极器械、1把双极器械。
2.5 |  | 具备集成式和非集成式超声刀，刀头具备有涂层和非涂层款。
2.6 |  | 输入电源：输入电压：AC 220V±22V； 输入频率：50/60Hz； 功率：≥850VA。超声刀头输出功率≥60W，功率储备指数：≥2.5
2.7 |  | 高频单极模式：激励频率：≥400kHz；纯切功率：300W；混切功率：≥200W；凝血功率：≥120W。
2.8 |  | 高频双极模式：提供普通双极和自动双极两种模式，最大输出功率：≥70W。
2.9 |  | 档位及反馈技术：超声输出功率提供 5档调节，并有明确的档位显示与工作提示音，便于术中快速调节。
▲2.1 |  | 具备实时自适应组织技术，对于普通切割档，具有剪断点识别和温度控制算法。
▲2.11 |  | 具备较高的安全性和有效性，与同类进口产品做过前瞻性、多中心、随机、单盲、平行对照临床试验。
★2.12 |  | 具备高级凝血功能：通过应用高级算法，同时结合超声刀头对组织的感应，实时调节能量输出，显著增强血管凝闭效果。
2.13 |  | 设备具备系统诊断功能，可以检测设备自身的工作状态和配套耗材的连接及工作状态，当有问题发生时，以图片和文字的形式对故障发出警示，并展示问题排查和解决步骤，便于操作者发现并排除故障。
2.14 |  | 具备全彩LCD触摸屏，可以通过触摸屏进行设备、耗材及系统的设置与检测。
2.15 |  | 设备使用时，即可提供手控功能，又可提供脚控功能。
2.16 |  | 可远程通过网口升级，也可通过USB进行现场升级。
2.17 |  | 配备专用台车，提升转运效率，方便设备管理。
3 | 耗材/试剂性能参数
▲3.1 |  | 获批闭合血管直径可达5mm的集成式超声刀头和闭合血管直径可达7mm的非集成式超声刀头注册证。
★3.2 |  | 获批闭合血管直径可达7mm的集成式超声刀头注册证。
3.3 |  | 刀头具备多种不同型号，根据医生习惯多种选择，人性化设计。
★3.4 |  | 集成式超声刀头在使用时可直接与发生器连接使用，不再需要单独的换能器，术中操作便捷，降低因换能器消毒不当造成的感控风险。
3.5 |  | 具有涂层款和非涂层款，全系列刀头均为加长型刀头，有效剪切长度为17.5mm，单次切割长度更长，闭合大血管更可靠。刀头具有特氟龙涂层款，术中减少粘连，粘性组织手术游离效率更高，有效降低热损伤。
3.6 |  | 弯曲弧度R≤35mm,头端纤薄有弧度，有利于进入狭窄空间，术者视野更好。
3.7 |  | 超声刀杆身长度具备短/中/长三款（22或者23cm，35或36cm，45或46cm），以满足各类术式场景需求。
3.8 |  | 换能器集成智能芯片，可以记录使用次数，方便手术室管理。
3.9 |  | 单个换能器可重复使用达100次，最大限度减少医院成本。
4 | 配置需求
4.1 | 超声高频外科集成手术设备 | 一台
4.2 | 驱动柄换能器 | 100次/把
4.3 | 一次性使用超声软组织手术刀头 | 规格长度：提供≥3种，覆盖开放/腔镜/肥胖或单孔腔镜场景
4.4 | 一次性使用超声软组织集成手术刀头 | 规格长度：提供≥3种，覆盖开放/腔镜/肥胖或单孔腔镜场景
5 | 售后服务
5.1 |  | 若设备出现故障，供应商在接报时刻起4小时内工程师到达医院进行维修并排除故障。维修时间≥3天，须提供备用机。
5.2 |  | 提供所投产品的终身免费软件升级、提供具有固定的售后服务机构
5.3 |  | 设备验收合格后整机全保修5年及以上，质保期从验收合格之日开始计算。质保期外设备维修只收取配件费，免除人工费用等。
5.4 |  | 主机保修5年
5.5 |  | 稳定长期供应备品备件5年及以上。
5.6 |  | 专业售后维保，定期保养维护，24小时提供电话技术支持。
6 | 配套医用耗材（试剂）需求 | □ 无配套一次性耗材（试剂）
√ 有配套一次性耗材（试剂） （ □开放 √ 封闭）
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。