## 设备
技术参数需求表
项目名称 | 高频手术设备（高频电刀）
预算单价 （万元） | 15
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 适用于所有外科手术，配合单极和双极附件处理组织切割和凝血 。
2 | 设备技术和性能参数
▲2.1 |  | 采用智能组织感知技术，实时侦测组织阻抗变化，配合单极和双极附件处理组织切割和凝血，侦测速度≥40万次每秒，输出频率≥434KHz。（提供说明材料）
▲2.2 |  | 液晶触摸屏，单极切割、单极凝血和双极功能为三个独立的功能区域，均具备独立显示屏、独立功率调节按钮和独立模式选择键。（提供说明材料）
▲2.3 |  | 单极切割模式≥3种，功率调节1-300W；单极凝血模式≥5种，功率调节1-120W。（提供说明材料）
▲2.3.1 |  | 智能单极模式功能：将止血与分离结合在一起，通过一键控制切割和凝血的分配，减慢移动速度以提高止血效果，或加快移动速度以实现快速切割效果。（提供说明材料）
2.3.2 |  | 智能单极模式器械：启动智能单极模式功能，需具备三按键电刀笔，黄色切割按钮，蓝色凝血按钮，透明智能单极模式按钮，透明按钮可启动止血功能并同时提供切割。
2.3.3 |  | 器械上双滑块控件：通过滑动控件，在无菌区调整模式和功率输出。
★2.4 |  | 双极模式≥6种，功率调节1-90W。
2.5 |  | 具备双路电凝功能，可同时启动两支单极手术器械，功率互不干扰。尤其适用于需要两个医生同时操作电刀的手术中使用。
2.6 |  | 额定负载电阻下输出功率可以变化<±15％。
2.7 |  | 具备双重指标监测病人回路负极板接触质量，降低负极板烫伤风险，监测阻抗范围：5-135欧姆，访问电流<100μA。
2.7.1 |  | 系统监测阻抗安全值，若超出安全范围，设备停止输出.
▲2.7.2 |  | 当监测到接触电阻较初始基线测量电阻值增大40%（以较小值为准）时，REM报警系统启动，设备停止输出。
2.8 |  | 主机在激活时可根据要求调节功率输出，功率调节1-40W以1瓦为单位精确增减，功率在40瓦以上以5瓦为单位增减，方便巡回护士设定功率。
▲2.9 |  | 后面板对应有独立的三个脚踏接口，≥2个单极脚控开关接口，1个双极脚控开关接口。
2.1 |  | 系统设置：具备系统选择，维修记录，错误记录，利于排查故障及检修。（提供说明材料）
2.11 |  | 演示模式：具备演示模式功能，无负极板时可工作，方便教学或检修。
2.12 |  | 心电图（EKG）消隐功能：提供互连线插口，用于向心电图设备发送信号
2.13 |  | 系统可以提供软件升级，保证设备在有效使用年限年内具备最新的技术版本，满足不断发展的手术需求。
2.14 |  | 可外接腔镜下排烟系统，实现术中排烟功能。
★2.15 |  | 主机有效使用年限至少为10年及以上。
3 | 耗材/试剂性能参数
3.1 |  | 病人回路负极板
4 | 配置需求
4.1 |  | 主机*1
4.2 |  | 单极脚控开关*1
4.3 |  | 双极脚控开关*1
4.4 |  | 腔镜下电极转换头*1
5 | 售后服务
5.1 |  | 整机保修两年
5.2 |  | 原厂配备专业维修工程师，响应速度24小时内
5.3 |  | 每年现场检测保养主机至少2次
6 | 配套医用耗材（试剂）需求 | ☑无配套一次性耗材（试剂）
□有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □封闭）
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。