## 设备
技术参数需求表
项目名称 | 全包喉镜
预算单价 （万元） | 1.5
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 供临床挑起患者会厌部暴露声门，指引医护人员准确进行气道插管，也可用于为口腔内诊察、治疗提供图像。
2 | 设备技术和性能参数
2.1 |  | 整机由显示部件、手柄部件、充电器组成，整机支持拍照录像、数据存取功能
2.2 |  | 可适配使用≥3种型号一次性喉镜片
★2.3 |  | 主机显示器≥3″TFT，显示屏可上下0º～110º转动，左右0º～270º转动
2.4 |  | 液晶屏像素（PIX ）：720x*480px
2.5 |  | 分辨率≥7.87LP/mm
2.6 |  | 摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux
▲2.7 |  | 喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离≤30mm
▲2.8 |  | 视场角60º±15%
2.9 |  | 镜片手柄与显示组件的连接：不受力直插式
2.1 |  | 纺锤型短手柄设计，握持舒适
2.11 |  | 手柄防水等级至少满足IPX7
2.12 |  | 具备拍照录像功能，数据存储，可存储照片数量≥10万张，可存储录像时长4.5小时
2.13 |  | 支持环氧乙烷灭菌消毒
2.14 |  | 内置可充电式锂电子聚合物电池，充电时间：＜3小时，持续放电时间：＞3.5小时
3 | 耗材/试剂性能参数
3.1 |  | 一次性喉镜片可插入镜片长度≥108±5mm
▲3.2 |  | 镜片前端厚度≤12.5±1.5mm
3.3 |  | 镜片角度≥42度
4 | 配置需求
4.1 |  | 手柄部件 7个
4.2 |  | 显示部件 7个
4.3 |  | 充电器 7个
4.4 |  | 消毒帽 7个
5 | 售后服务
5.1 |  | 整机（含配制清单中的所有设备及材料）保修≥2年
5.2 |  | 原厂负责售后服务，并且当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务
6 | 配套医用耗材（试剂）需求 | □ 无配套一次性耗材（试剂）
þ 有配套一次性耗材（试剂） （ □开放 þ 封闭）
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材
医疗设备配套耗材用量需求表
设备名称 |  | 可视喉镜 | 数量 （台/套） | 7 | 预算总金额 （万元） | 10.5
序号 | 耗材名称 | 开放/封闭 | 耗材单价（元） | 预估年使用人次 | 耗材预估年使用总金额（万元） | 是否有医保编码
1 | 一次性使用全包喉镜片 | 开放 | 120 | 10000 | 1200000 | C14250921900005059820000023
2 | 一次性使用全包喉镜片 | 开放 | 120 | 10000 | 1200000 | C14250921900005059820000022
3 | 一次性使用全包喉镜片 | 开放 | 120 | 10000 | 1200000 | C14250921900005059820000024
4 | 一次性使用全包喉镜片 | 开放 | 120 | 10000 | 1200000 | C14250921900005059820000025
5 | 一次性使用全包喉镜片 | 开放 | 120 | 10000 | 1200000 | C14250921900005059820000026
6 | 一次性使用全包喉镜片 | 开放 | 120 | 10000 | 1200000 | C14250921900005059820000027
备注：参考在院同类产品的使用情况，预估需求设备配套耗材（试剂）的单价及用量。