## 设备
技术参数需求表
项目名称 | 呼吸机
预算单价 （万元） | 20
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 电动电控呼吸机（涡轮驱动产生空气气源），适用于对成人、小儿、新生儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机
2 | 设备技术和性能参数
★2.1 |  | 设备自带≥15.6英寸彩色TFT电容触摸屏，分辨率1920*1080，屏幕与主机分离式设计，可实现屏机分离。
2.2 |  | 信息互联：呼吸机支持与监护仪互联，当呼吸机连接监护仪时，可传输呼吸机监测参数、设置参数及报警等数据至监护仪
2.3 |  | 本机具有USB接口，无需外接转接口，病人数据、报警日志、校准表格等数据可通过U盘导出；
2.4 |  | 吸气安全阀组件和呼气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染
▲2.5 |  | 呼吸机自带屏幕录制功能
2.6 |  | 标配高级模式：比例压力支持通气（PPS/PAV/PPV）
2.7 |  | 具有自动插管阻力补偿（ATRC）功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致
2.8 |  | 具有自主呼吸试验（SBT）脱机功能，用户可定制脱机指征，提供信息全面的脱机功能看板，一键启动SBT自主呼吸试验脱机功能，脱机失败时自动退出、可实现规范化脱机流
▲2.9 |  | 支持牵张指数Stress Index以提示肺损伤风险
2.1 |  | 支持肺过度膨胀系数C20/C以提示肺损伤风险
★2.11 |  | 可配置血氧监测功能，可监测血氧饱和度SPO2和PI数值，可计算得出ROX指数，动态关注氧疗效果
2.12 |  | PPS/PPV支持百分比：25-100%
2.13 |  | 具有动态肺视图界面，图形化显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化；
2.14 |  | 趋势记录：本机自身可提供最多168小时的全部监测参数的趋势图、表分析；
4 | 配置需求
4.1 |  | 主机
4.2 |  | 管路
4.3 |  | 使用说明书
5 | 售后服务
5.1 |  | 仪器在使用过程中，如发生质量问题，维修人员在接到通知后3分钟内响应并给予处理方案，2小时内到达维修现场，24小时内不能修复的，免费提供备用机。
5.2 |  | 所有产品免费质保期5年，质保期内因质量问题提供包修、包退、包换服务。满质保期后所有产品提供免费维修服务，同时零配件至少供应5年(设备未报废处理前满足供应)，免费质保期后维修不收取维修工时费只收更换零配件的费用或者续保。
6 | 配套医用耗材（试剂）需求 | R 无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。