## 设备
技术参数需求表
项目名称 | 麻醉机
预算单价 （万元） | 45
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1▲ | 基本要求 | 适用于对成人、儿童和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理
2 | 设备技术和性能参数
2.1 |  | 机架：带工作台侧栏杆推车，配备中央刹车系统，大脚轮配有防缆线缠绕功能
2.2 |  | 标配≥4个辅助电源接口，≥1个LAN接口支持网络和软件升级,≥1个 RS-232 接口，≥1 个视频信号接口，≥2个USB接口；
2.3 |  | 具备工作台照明光且亮度可调，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明
2.4 |  | 非待机状态转动关机旋钮，主机具备10秒延迟关机功能，以避免误操作保证病人安全
2.5 |  | 标配一节锂电子后备电池，后备电池使用时间≥90分钟；可选双节后备电池，双节后备电池使用时间≥180分钟
3 | 气源和流量计
3.1 |  | 具备氧气、空气两气源，快速充氧范围25 - 75 L/min
3.2 |  | 电子显示流量计，氧气、空气流量分别显示，流量范围：0L/min～15L/min，可在屏幕设置新鲜气体总流量和氧浓度。
3.3 |  | 所有新鲜气体流量信息以电子流量计的形式显示在屏幕上，具备直观的适宜低流量麻醉的新鲜气体流量指示工具（提供照片证明）
3.4 |  | 具备辅助吸氧流量计
3.5 |  | 可选配高流量给氧功能，流量范围 2-80 L/min
4 | 呼吸机
4.1 |  | 一体化回路中具备机械式气道压力表，便于屏幕失效情况下观察患者气道压力，避免风险
4.2 |  | 提供辅助/控制通气模式，标配通气模式：容量控制通气VCV、压力控制通气PCV、容量同步间歇指令通气模式SIMV-VC、压力同步间歇指令通气模式SIMV-PC等模式
4.3 |  | 可根据病人理想体重自动关联潮气量，调节潮气量时可显示潮气量/理想体重
4.4 |  | 潮气量设置范围：10ml-1500ml
4.5 |  | 吸气压力设置范围：3-80 cmH2O
4.6 |  | 支持压力：0，3cmH2O～60cmH2O
4.7 |  | 压力限制范围：10-100 cmH2O
4.8 |  | 电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，2-50 cmH2O
4.9▲ |  | 呼吸机吸气阀峰值流速：180 L/min
4.1 |  | 具备吸入和呼出端双高精度流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。内置第三基准流量传感器，用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器。
4.11 |  | 具备心肺旁流模式CPB, 且心肺旁流模式可在手动通气模式和机控通气模式下启动
4.12 |  | 可选配肺保护工具：支持两种复张手法——单周期和多周期，支持定时膨肺功能
4.13 |  | 可选配喷射通气功能，支持单频率喷射通气和高频叠加常频喷射通气模式
4.14★ |  | 二氧化碳吸收器（钠石灰罐）容量≤1500ml，更快速响应新鲜气体流量改变，适用于低微流量麻醉应用
4.15 |  | 回路部件(包括流量传感器)可耐受134℃高温高压消毒避免院内交叉感染，具有134℃国际认证标识（提供照片证明）
4.16 |  | 一体化集成回路，具有可观测的吸气呼气单向阀，机械气道压力表以及手动/机控切换开关
4.17 |  | 具有回路整体加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激
4.18 |  | 具有CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换
4.19 |  | 呼吸系统泄漏量≤60mL/min（在3.0kPa压力条件下）
5 | 挥发罐
5.1 |  | 具备双麻醉罐位，标配一个七氟醚挥发罐，挥发罐和主机同品牌，可选配同品牌地氟醚挥发罐，满足临床挥发性麻醉药物使用
5.2 |  | 挥发罐具备压力、流速和温度补偿功能
6 | 数字和波形监测
6.1 |  | 具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示
6.2 |  | ≥15英寸彩色可360度旋转，俯仰角度可调节的触摸显示屏，电容触摸屏，支持手势操作，可同屏显示≥3道波形和呼吸环图
6.3 |  | 内置≥3槽位插件槽，可直接热插拔插件，配备AG麻醉气体模块，支持识别≥5种麻醉气体
6.4 |  | 插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用
6.5 |  | 可存储至少10000条事件记录，可存储至少50张屏幕截图
6.6 |  | 监测参数至少包括：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性、弹性、驱动压、机械能；麻醉气体分析（N2O，EtCO2，自动识别五种麻醉气体吸入呼出浓度监测）、呼吸环（P-V，P-F）监测
6.7 |  | 同屏幕≥4通道波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形， CO2或麻醉气体浓度波形）
6.8 |  | 潮气量监测范围：0-3000ml
6.9 |  | 分钟通气量监测范围：0-100L/min
7 | 连接其他设备
7.1 |  | 可连接同一品牌监护仪，全面监测病人生命体征，监护仪参数可显示在麻醉机上
7.2▲ |  | 可连接同一品牌输注泵，可在麻醉机屏幕上调节输注泵设置参数，可基于药代药效模型计算吸入麻药和静脉麻药的综合药效
7.3▲ |  | 支持显示P-V，V-F，P-F三种类型环图
3 | 耗材/试剂性能参数 | 无
4 | 配置需求
4.1 |  | 麻醉机主机 7套
4.2 |  | 七氟醚挥发罐 7套
4.3 |  | AG麻醉气体模块 7套
4.4 |  | 附件：一次性成人附件包、钠石灰罐、中央刹车 各7套
5 | 售后服务
5.1 |  | 整机（含配制清单中的所有设备及材料）保修≥3年
5.2 |  | 原厂负责售后服务，并且当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务。
6 | 配套医用耗材（试剂）需求 | þ无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。