## 设备
技术参数需求表
项目名称 | 监护仪
预算单价 （万元） | 15
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 用于手术室内手术病人的生命体征持续监测和分析
2 | 设备技术和性能参数
2.1 |  | 主机结构：主机采用屏幕显示一体化设置，机身插槽位数≥6个，非插件箱
2.2 |  | 标配≥15英寸彩色触摸屏，屏幕分辨率≥1920x1080像素，≥10通道显示，显示屏亮度支持根据环境光自动调节，支持手势操作
2.3 |  | 电源：标配内置锂电池，供电时间≥2小时
2.4 |  | 接口：标配≥4个USB接口，支持≥40种类的清洁剂进行清洁维护
2.5 |  | 基本功能模块：插入主机插槽支持心电（HR，心律失常，ST分析和QT/QTc），呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉率，双通道体温和双通道有创血压的同时监测，重量≤1kg
2.6 |  | 基本功能模块从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪转运使用
2.7 |  | 基本功能模块有彩色电容触摸屏，屏幕尺寸≥5英寸，支持手势操作
2.8 |  | 基本功能模块内置锂电池供电≥8小时，无风扇设计
2.9 |  | 心电电缆配置抗电刀电缆，满足手术过程中电刀环境下患者心电的正常监护
▲2.10 |  | 心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析
2.11 |  | 血氧：标配指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7
▲2.12 |  | 具备参数组合报警功能（并非早期预警评分EWS），可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警
2.13 |  | 具备连续心排量监测模块升级接口
▲2.14 |  | 支持≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值
★2.15 |  | 可具备微创连续血流动力学监测模块，非无创电阻抗法，具有更好的监测准确性，采用PiCCO技术，实现CCO连续心排量、SVV每搏变异量等血液动力学监测参数，直观观察病人的变化情况
▲2.16 |  | rSO2模块实现脑部与区域血氧饱和度监测，适用于重量大于 2.5kg 的成人、小儿和新生儿，最多支持四通道的 rSO2 测量
2.17 |  | 标配脑功能监测辅助应用，能够图形化显示监测参数，体现参数之间的关系
2.18 |  | 支持麻醉机等设备通过设备连接模块接入，在监护仪上显示呼吸参数、波形等
3 | 耗材/试剂性能参数 | 无
4 | 配置需求
4.1 |  | 监护仪主机7套
4.2 |  | 标准监测模块7套
4.3 |  | 心电血氧血压附件各7套
4.4 |  | 脑功能监测软件7套
5 | 售后服务
5.1 |  | 整机（含配制清单中的所有设备及材料）保修≥3年
5.2 |  | 原厂负责售后服务，并且当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务。
6 | 配套医用耗材（试剂）需求 | þ无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。