## 设备
技术参数需求表
项目名称 | 输血输液加温仪
预算单价 （万元） | 3
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 温液仪将液体升温至接近人体温度，将有效预防患者低体温的发生，有利于缩短伤口愈合时间、减少伤口感染机率，改善凝血机制、减少心脏并发症的发生。便携、减少输液加温接触面积，提高快速加温效率，减少温差导致的液体内气泡生成，在长时间快速输血和输液加温领域具有显著优势。
2 | 设备技术和性能参数
2.1 |  | 安全分类 I 类 BF 型
2.2 |  | 电池额定电压：DC14.4V，电池容量：6400mAh
2.3 |  | 电池充电座输入参数：AC 220V 50Hz
2.4 |  | 电池充电座稳定功率：80VA，电池供电能力：≥4.5小时
2.5 |  | 防水防尘等级 IPX1
2.6 |  | 温度设定范围：38±2℃
2.7 |  | 可测温范围：-70～150℃；（传感器检测温度范围）
2.8 |  | 传感器温控精度：±0.5℃
2.9 |  | 工作制连续运行
2.1 |  | 双重硬件及软件共三重温控保护装置，确保加温安全
2.11 |  | 加温结构：干式槽型加热结构，使用常规输血或输液器
2.12 |  | 温度监测：正反面各3组独立温度传感器，实时温度监测——秦工（硬件上3对，软件上亚先确认）
2.13 |  | 温控技术：采用高精度智能微电脑控制技术，系统不间断自检，故障报警，确保安全
2.14 |  | 高温强行断电保护；超温声光报警并自动断电保护（输出口液体温度超过42.5℃，且持续两分钟；加热铝板温度达到50.5±3℃）
2.15 |  | 卡扣设计，防止加温过程门意外打开而影响加温准确
2.16 |  | 4分钟内快速升温，为有效输血输液赢得保贵时间
2.17 |  | 可单手抓握，方便护士使用，做工精美、小巧，轻至0.83kg
2.18 |  | 低温提示：7-9 分钟后达不到设定温度声光报警 1 开机标定1-1.5min 低温报警 2 7-9分钟 3已经加温到正常温度了，突然输入水温降低
耗材/试剂性能参数
3.1 |  | 加温性能(1)设备开机后，在80ml/min流速下4min 内可以将20°C生理盐水，升温至38°C±2°C。 (2)设备开机后，在50ml/min 流速下4min 内可以将10°C生理盐水，升温至38°C±2°C。
3.2 |  | 限压阀在不少于300mmHg的压力条件下流量不大于100L/min
3.3 |  | 单向阀在回流方向能承受200kPa的压力
3.4 |  | 排气性在1m静压下能自动排出在输液过程中产生的气体
3.5 |  | 拉伸强度各组件(不包括接头护帽)间的连接，应能承受不少于15N的静态拉力持续15s
3.6 |  | 管路长度36-48cm内
3.7 |  | 生物性能无菌，密封性密封无泄漏
4 | 配置需求
4.1 | 输血输液加温仪 | 一台
5 | 售后服务
5.1 |  | 公司拥有经验丰富的专业市场人员，对出现的产品问题能在最快的时间内给予解决方案
5.2 |  | 所有有关于产品质量投诉，在2小时内给予答复，48小时内赶到现场，并根据投诉的情况确定处理措施
5.3 |  | 我公司出售的输液输血加温仪有效期≥7年
5.4 |  | 市场人员定期拜访用户，提供相应技术服务
5.5 |  | 用户可以通过售后电话咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。
6 | 配套医用耗材（试剂）需求 | □ 无配套一次性耗材（试剂）
√ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 √ 封闭）
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材
医疗设备配套耗材用量需求表
设备名称 |  | 输血输液加温仪 | 数量 （台/套） | 7 | 预算总金额 （万元） | 21
序号 | 耗材名称 | 开放/封闭 | 耗材单价（元） | 预估年使用人次 | 耗材预估年使用总金额（万元） | 是否有医保编码
| 一次性使用加温管路 | 开放 | 398 | 1500 | 597000 | C14211000400000247320000001
备注：参考在院同类产品的使用情况，预估需求设备配套耗材（试剂）的单价及用量。