## 设备
技术参数需求表
项目名称 | 血气分析仪
预算单价 （万元） | 30万元
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求
2 | 设备技术和性能参数 | 性能参数
★2.1 |  | 分析试剂包实测参数17个项目：pH、pCO2、pO2、K+、Na+、Cl-、Ca++、Glu、Lac、Hct、tHb、O2Hb、HHb、COHb、MetHb、sO2、tBili.
2.2 |  | 计算参数：cBase(B)或 ABE，p50，ctO2(B)，ḊO2，阴离子间隙Ag等计算参数≥48项
2.3 |  | 测试方法：电位测定法、电流测定法、pO2 光学测量和分光光度法
2.4 |  | 样本类型：动脉血、静脉血、毛细血管血
2.5 |  | 进样方式：设备可直接连接样本进样，无需其他插件/连接件/适配器
2.6 |  | 样本体积（全参数）≤65µl
★2.7 |  | 进样本后，出结果或者出报告时间≤45秒
2.8 |  | 耗材效期：测试卡上机效期≥30天；质控/定标液上机效期≥30天
2.9 |  | 乳酸指示范围/可报告范围：0-30mmol/L
2.1 |  | 质控要求：具备全自动质控管理系统：1.内置三个水平质控，覆盖整个生理范围，确保结果精准 2.连续监测分析仪，确保分析仪在最佳可测状态 3.无需人工操作，不消耗样本 4.支持外部及第三方质控
2.11 |  | 数据存储：患者检测结果：≥2000，活动日志： ≥5000，定标日志：≥1000
2.12 |  | 耗材类别与更换：只需更换测试卡与定标液，无须其它维护工作
2.13 |  | 网络连接能力：有单向、双向连接外部Lis软件或网络的能力
2.14 |  | 屏幕、接口与条形码扫描：彩色触摸液晶显示屏、Windows XP中文操作界面，内置条码阅读器、以太网端口、USB接口≥3个，可外接键盘、鼠标和外接条形码扫描器
2.15 |  | 试剂规格/测试数：带血氧（≥17项）及不带血氧（≥11项）测试卡，根据科室需要可自由选择，多种测试规格：≥75测试、≥100测试、≥300测试
3 | 耗材/试剂性能参数
3.1 |  | 分析试剂包实测参数17个项目：pH、pCO2、pO2、K+、Na+、Cl-、Ca++、Glu、Lac、Hct、tHb、O2Hb、HHb、COHb、MetHb、sO2、tBili.
3.2 |  | 测试卡上机效期≥30天，定标液上机效期≥30天
3.3 |  | 试剂规格/测试数：带血氧（≥17项）及不带血氧（≥11项）测试卡，根据科室需要可自由选择，多种测试规格：≥75测试、≥100测试、≥300测试
4 | 配置需求
4.1 |  | 血气分析仪 主机一台
随机器配备床旁心脏标志物自动检测系统
5 | 售后服务
5.1 |  | 整机（含配制清单中的所有设备及材料）保修≥5年，并终身维修，保修期后免人工费，上门服务费。
售后服务承诺由原厂和投标商共同盖章出具。原厂负责售后服务，并且当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务。
6 | 配套医用耗材（试剂）需求 | □ 无配套一次性耗材（试剂）
☑有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 ☑ 封闭）
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 试剂
医疗设备配套试剂用量需求表
设备名称 |  | 血气分析仪 |  |  | 数量（台/套） | 1 |  | 预算总金额（万元） | 30
序号 | 试剂名称 | 试剂品牌 | 试剂开放/封闭 | 试剂年用量（盒/瓶） | 在用试剂单价（元） | 年检测人次 | 年使用试剂总金额（元） | 检测项目医保收费名称 | 医保代码 | 项目收费金额（元） | 年收费金额（元）
1 | 测试卡 | 雷度米特 | 封闭 | 10 | 40 | 3000 | 120000 | 血气分析 | S31060200600010 | 45 | 135000
备注：参考在院同类产品的使用情况，预估需求设备配套耗材（试剂）的单价及用量。