## 设备
技术参数需求表
项目名称 | 普通病床
预算单价 （万元） | 0.30
技术参数需求
序号 | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 满足普通病房病人使用
2 | 技术参数
2.1 | 整床的外包 | 2210*980*540mm（±50mm）
2.2 | 床头尾 | （1）ABS工程塑料整体一次性成型。 （2）可拆卸式床头、床尾板采用全新纯正ABS材料注塑成型。带塑料锁件，床头板安装时能自动上锁装置，在紧急时能方便快速拆卸抢救、特殊护理及安全搬运病人，表面光洁，硬度高，极易清洁。吹塑式防撞包角、耐磨且不易碎，可拆卸式设计、方便更换，床头尺寸为950×520mm（±20mm）、床尾尺寸为950×430mm（±20mm）。 （3）床头ABS含量≥99.7%。
2.3 | 床面 | （1）优质冷轧钢板冲孔床面，透气性好，美观牢固。 （2）床板均布≥260kg的安全工作载荷后应能顺利动作，各部位无异常现象。 （3）床板承载≥500kg载荷历时1h，卸载后各部位应无永久性变形现象。（提供投标单位或病床制造厂家为受检单位的SGS或CMA检测报告复印件，报告日期为招标公告发布之前，原件备查。） （4）冷轧钢板喷涂通过中性盐雾试验，暴露128小时，外观等级≥10级（无破坏）。
2.4 | 床框 | 方管尺寸为：≥30*70*1.5mm（长*宽*厚度）
2.5 | 护栏 | （1）六档铝合金护栏，不锈钢立杆，上下支架全套铁件模具化，改变常规的塑料件，将损坏频率降到最低限度，并带有锁件，防夹手装置，使用更方便、安全。 （2）护栏通过相关检测，上、下、左、右、前、后六个方向均可承受≥1000N的力。
2.6 | 餐桌 | 采用液压带阻尼装置翻板餐桌，餐桌放下后起缓冲作用，防止压伤病人、医护人员、陪护人员的手指。餐桌板规格：≥700×330×20mm，餐板支架使用≥Φ19×1.8mm喷塑圆钢管。
2.4 | 床脚 | ≥125mm中控刹车轮（单面脚轮），使床移用时更灵活，锁止更可靠并具有坚固耐用的性能。
2.8 | 摇臂 | 烟灰色，ABS折叠抽拉式双摇手，与床头配套协调，全封闭丝杆。
2.9 | 粉末喷涂工艺 | 要求：“电泳涂装+粉末喷涂”（复式喷涂）新工艺，有效提高了产品涂层的质量和综合性能。（提供投标单位或病床制造厂家电泳流水线、喷涂流水线采购发票复印件，购买日期为招标公告前，原件备查。）
2.1 | 喷涂粉末 | 粉末通过“GB/T 21866-2008抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果”检测方法，三种细菌（金黄色葡萄球菌、藤黄微球菌、大肠埃希氏菌）抗菌率均≥99.2%。
2.11 | 电泳涂层 | 电泳涂层不含镉、汞重金属（提供投标单位或病床制造厂家SGS或CMA检测报告，报告日期为招标公告发布之前，原件备查）。
2.12 | 焊接工艺 | 焊接工艺采用机器人焊接工艺。
2.13 | 床垫 | 1、床垫的套子为防水布制作，床垫套防蛀、防腐、防水、透气，带有拉链，便于更换清洗。 2、内芯为≥5cm海绵＋≥3cm棕麻。 3、床垫套侧面带透气孔。 4、海绵密度为≥35密度。 5、床垫的厚度为≥8cm。 6、床垫整体甲醛含量为0。（提供投标单位或床垫制造厂家SGS或CMA检测报告，报告日期为招标公告发布之前，原件备查） 7、床垫套通过相关测试，防水性能≥5级，具有抗沾湿性能。
2.14 | 床头柜（塑钢结构、不带抽板） | 1、床头柜规格： 440*460*737mm。 2、柜面外包尺寸：440*460*35mm。 3、门尺寸：435*520mm。 4、抽屉面尺寸：435*115mm。 5、材质：柜体、抽屉采用t=0.7mm的冷轧板制作，经硅烷处理后喷漆处理，桌板、把手为抗药ABS注件制作，柜体内部结构中间横隔板，横隔板带圆弧形（方便放水瓶），底板为防水材料制作并有漏水装置。 6、毛巾架采用不锈钢材质。 7、床头柜底部为前面二个固定脚，后面二个带轮。
3 | 配置需求
3.1 | 双摇床 （手摇式病床） | 床头尾、床体（床面、床框、中控底盘、中控脚轮、摇臂、输液杆插孔、引流钩、鞋架）、护栏、餐桌、输液杆、床垫、床头柜
4 | 售后服务 | 质保期≥3年
合理医疗小组签字： 日期：
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需企业提供证明材料。