## 设备
技术参数需求表
项目名称 | 呼吸机
预算单价 （万元） | 20.00
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 用于病人的呼吸支持和辅助通气
2 | 资质认证 | 具备医疗器械注册证
3 | 技术要求 | 此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标、报警及安全要求、不良事件情况等
3.1 |  | 适用于成人、小儿和婴幼儿患者通气辅助及呼吸支持
★3.2 |  | 整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源
3.3 |  | 标配不小于12英寸彩色触摸控制屏，显示屏与主机可分离
3.4 |  | 屏幕显示： ≥4道波形同屏显示，波形的颜色可调；≥3种环图，支持波形、环图、监测值同屏显示；支持全参数显示界面和大字体界面；呼吸波形及环图可冻结，呼吸环图可存储、对比
3.5 |  | 具备动态肺视图，能实时图形化动态显示患者气道阻抗、肺顺应性、通气量变化大小等参数变化
3.6 |  | 支持显示≥72小时的全部监测参数趋势图、表分析，5000条报警和操作日志记录
★3.7 |  | 标配模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%递减波和100%递减波）；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、窒息通气模式
3.8 |  | 可升级高级模式：压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）；双水平气道正压通气模式（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、气道压力释放通气APRV；自适应分钟通气AMV（或自适应支持通气ASV等以Otis公式患者最小呼吸做功为通气目标的智能通气模式），心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等）
3.9 |  | 无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV 和 PSV-S/T等模式
3.1 |  | 氧疗模式 ：具备高流速氧疗功能，氧疗流速（≥80L/min）和氧浓度可调，并具有氧疗计时功能
▲3.11 |  | 具备呼吸同步技术（如IntelliCycle，IntelliSync+），自动调节吸气触发灵敏度和呼气触发灵敏度，自动调节压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数
3.12 |  | 肺复张工具，提供控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张，可设置压力和时长并一键启动，并提供历史数据回顾
3.13 |  | 具有待机功能并可设定病人理想体重或身高，具有单位理想体重呼气潮气量（如TVe/IBW或VTe/PBW）参数监测功能
3.14 |  | 吸气时间：0.1—10s
3.15 |  | 潮气量范围20ml-2000ml
3.16 |  | 呼吸频率：1-100次/min
3.17 |  | 压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，或 OFF
3.18 |  | 流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF
3.19 |  | 呼气触发灵敏度：Auto, 1—85%
3.2 |  | 分钟通气量监测：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、分钟泄漏量、气体泄漏百分比
3.21 |  | 支持升级（原装同品牌）旁流CO2监测
3.22 |  | ≥120分钟内置后备可充电锂电池，电池总剩余电量能显示在屏幕上
★3.23 |  | 吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片压差流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。
3.24 |  | 配有软件支持有线和无线（内置WiFi模块）方式直接与同品牌监护仪和中央监护系统互联，把呼吸机的监测信息参数和波形实时显示到监护仪和中央监护系统上，满足科室信息化的需求
4 | 配置需求 | 呼吸机主机、4台吊塔使用、1台配台车、标准附件
5 | 售后服务 | 主机保修≥3年
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需企业提供证明材料。