## 设备
技术参数需求表
项目名称 | 心电图机
预算单价 （万元） | 2.50
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 用于病人的急救
★2 | 技术要求 | ≥7.5英寸彩色触摸显示屏，分辨率≥800*480像素
2.1 |  | 12导心电波形能直接打印于A4和US letter大小的热敏纸；
▲2.2 |  | 起搏器采样率≥16,000Hz；
2.3 |  | 无需选择灵敏度，自动检测起搏器工作状态；
▲2.4 |  | 电压分辨率≥1uV；
2.5 |  | 模数转换不低于24位；
2.6 |  | 标配Glasgow大学静息心电算法，适用于所有年龄段的人群；
2.7 |  | 开机出波形时间不超过7秒；
★2.8 |  | 内置存储容量≥800份；
2.9 |  | 电池单次充电可供打印≥400份报告；
2.1 |  | 屏幕可预览完整的心电图报告；
2.11 |  | 更改患者信息后，可自动再分析心电波形，并作出新的诊断；
2.12 |  | 输入患者信息时，屏幕下方可显示一道ECG实时波形作监护；
2.13 |  | 可以USB线连接外置打印机，将报告打印于A4纸；
2.14 |  | 可支持条形码扫描枪接收患者；
2.15 |  | U盘可存储并转移PDF或XML格式的报告；
2.16 |  | 支持无线或有线方式传输PDF或XML格式的报告；
2.17 |  | 波形增益：2.5, 5, 10, 20, L=10 C=5, L=20 C=10 mm/mV, 自动；
2.18 |  | 记录仪分辨率：水平40 dots/mm @ 25 mm/s, 垂直8 dots/mm；
2.19 |  | 心电放大器：直流耦合；
2.2 |  | 走纸速度：5, 12.5, 25 & 50 mm/s；
2.21 |  | 重量≤5Kg。
3 | 配置需求 | 主机*1台，电极夹*1套，电极球*1套，锂电池*1块
4 | 售后服务 | 整机保修≥3年
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需企业提供证明材料。