## 设备
技术参数需求表
项目名称 | 肠内营养泵
预算单价 （万元） | 0.12
技术参数需求
序号 | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 通过鼻胃管或胃造瘘管将营养液直接输送到患者的消化道内，以保证其获得足够的营养支持
2.1 | 技术要求 | 喂养总量（VTBD）：设置范围为1-3000ml，增量为1ml
2.2 |  | 喂养速率：设置范围为1-400ml/h，增量为1ml/h
2.3 |  | 冲洗功能：冲洗量设置范围为10-500ml，增量为1ml；冲洗间歇时间设置范围为1-24小时。完成喂养总量输送后，泵会自动附加冲洗25ml水
2.4 |  | 准确率：±10%或0.5ml/hr，取较大值
2.5 |  | 运行时间：电池在125ml/hr的速度下可运行12小时；
2.6 |  | 封闭压：为15psi（103kpa）
2.7 |  | 流速范围：1-600mL/h，精确到1ml/h
2.8 |  | 容量范围：0-5000ml/h，调节量1-10ml
2.9 |  | 其他功能：可锁定键盘，避免误操作；具有排气功能；可充电锂电池，充满电可供电使用24小时；显示屏具有图标提示功能；有完备的故障报警系统；具有历史参数记忆功能；使用期间无噪音
3 | 耗材/试剂性能参数 | 一次性鼻养管
4 | 配置需求 | 主机，电源线
5 | 售后服务 | 整机终身保修
6 | 配套医用耗材（试剂）需求 | □ 无配套一次性耗材（试剂）
þ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 þ 封闭）
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需企业提供证明材料。